## Used_data
Phantom | Scan_description | Calcification | Volume score | Agatston score | Mass score | Mass calibration factor | mAs | kVp | SliceThickness | SliceIncrement | CTDIvol | Accessionnr | Path
unknown | 1 mm slice thickness | Large_HD | 200.8164 | 247.6374 | 77.8524 | 0.74596 | 44 | 120 | 1 | 1 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\1 mm slice thickness
unknown | 1 mm slice thickness | Medium_HD | 58.3241 | 73.4329 | 16.8594 | 0.74596 | 44 | 120 | 1 | 1 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\1 mm slice thickness
unknown | 1 mm slice thickness | Small_HD | 1.8626 | 1.6689 | 0.39056 | 0.74596 | 44 | 120 | 1 | 1 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\1 mm slice thickness
unknown | 1 mm slice thickness | Large_MD | 151.8056 | 186.1254 | 37.233 | 0.74596 | 44 | 120 | 1 | 1 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\1 mm slice thickness
unknown | 1 mm slice thickness | Medium_MD | 37.0201 | 44.6638 | 7.1133 | 0.74596 | 44 | 120 | 1 | 1 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\1 mm slice thickness
unknown | 1 mm slice thickness | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.74596 | 44 | 120 | 1 | 1 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\1 mm slice thickness
unknown | 1 mm slice thickness | Large_LD | 102.4455 | 84.7181 | 16.9515 | 0.74596 | 44 | 120 | 1 | 1 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\1 mm slice thickness
unknown | 1 mm slice thickness | Medium_LD | 19.6742 | 14.782 | 3.0994 | 0.74596 | 44 | 120 | 1 | 1 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\1 mm slice thickness
unknown | 1 mm slice thickness | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.74596 | 44 | 120 | 1 | 1 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\1 mm slice thickness
unknown | 100 kV | Large_HD | 228.0576 | 248.909 | 74.1453 | 0.6555 | 76 | 100 | 3 | 3 | 1.5599 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\100 kV
unknown | 100 kV | Medium_HD | 70.7805 | 88.6917 | 16.1748 | 0.6555 | 76 | 100 | 3 | 3 | 1.5599 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\100 kV
unknown | 100 kV | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.6555 | 76 | 100 | 3 | 3 | 1.5599 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\100 kV
unknown | 100 kV | Large_MD | 164.8441 | 201.2253 | 34.8815 | 0.6555 | 76 | 100 | 3 | 3 | 1.5599 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\100 kV
unknown | 100 kV | Medium_MD | 37.3693 | 37.6701 | 6.7364 | 0.6555 | 76 | 100 | 3 | 3 | 1.5599 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\100 kV
unknown | 100 kV | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.6555 | 76 | 100 | 3 | 3 | 1.5599 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\100 kV
unknown | 100 kV | Large_LD | 88.2428 | 71.5256 | 15.2854 | 0.6555 | 76 | 100 | 3 | 3 | 1.5599 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\100 kV
unknown | 100 kV | Medium_LD | 8.0327 | 7.8678 | 1.5533 | 0.6555 | 76 | 100 | 3 | 3 | 1.5599 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\100 kV
unknown | 100 kV | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.6555 | 76 | 100 | 3 | 3 | 1.5599 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\100 kV
unknown | 2 mm slice thickness | Large_HD | 219.21 | 249.2269 | 76.3932 | 0.74746 | 44 | 120 | 2 | 2 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\2 mm slice thickness
unknown | 2 mm slice thickness | Medium_HD | 67.9865 | 70.254 | 16.7417 | 0.74746 | 44 | 120 | 2 | 2 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\2 mm slice thickness
unknown | 2 mm slice thickness | Small_HD | 0.58208 | 0.79473 | 0.28585 | 0.74746 | 44 | 120 | 2 | 2 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\2 mm slice thickness
unknown | 2 mm slice thickness | Large_MD | 166.8232 | 190.7349 | 37.0864 | 0.74746 | 44 | 120 | 2 | 2 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\2 mm slice thickness
unknown | 2 mm slice thickness | Medium_MD | 37.0201 | 38.147 | 6.5513 | 0.74746 | 44 | 120 | 2 | 2 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\2 mm slice thickness
unknown | 2 mm slice thickness | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.74746 | 44 | 120 | 2 | 2 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\2 mm slice thickness
unknown | 2 mm slice thickness | Large_LD | 97.6725 | 80.2676 | 16.7089 | 0.74746 | 44 | 120 | 2 | 2 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\2 mm slice thickness
unknown | 2 mm slice thickness | Medium_LD | 14.5519 | 10.9672 | 2.3866 | 0.74746 | 44 | 120 | 2 | 2 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\2 mm slice thickness
unknown | 2 mm slice thickness | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.74746 | 44 | 120 | 2 | 2 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\2 mm slice thickness
unknown | 22 mAs | Large_HD | 234.9261 | 252.7237 | 75.318 | 0.74715 | 22 | 120 | 3 | 3 | 0.76855 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\22 mAs
unknown | 22 mAs | Medium_HD | 75.4371 | 94.4138 | 16.3517 | 0.74715 | 22 | 120 | 3 | 3 | 0.76855 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\22 mAs
unknown | 22 mAs | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.74715 | 22 | 120 | 3 | 3 | 0.76855 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\22 mAs
unknown | 22 mAs | Large_MD | 174.9722 | 205.04 | 36.0457 | 0.74715 | 22 | 120 | 3 | 3 | 0.76855 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\22 mAs
unknown | 22 mAs | Medium_MD | 35.5067 | 29.0871 | 6.3952 | 0.74715 | 22 | 120 | 3 | 3 | 0.76855 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\22 mAs
unknown | 22 mAs | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.74715 | 22 | 120 | 3 | 3 | 0.76855 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\22 mAs
unknown | 22 mAs | Large_LD | 99.3023 | 75.3403 | 16.4367 | 0.74715 | 22 | 120 | 3 | 3 | 0.76855 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\22 mAs
unknown | 22 mAs | Medium_LD | 9.1968 | 6.4373 | 2.1173 | 0.74715 | 22 | 120 | 3 | 3 | 0.76855 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\22 mAs
unknown | 22 mAs | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.74715 | 22 | 120 | 3 | 3 | 0.76855 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\22 mAs
unknown | 34 mAs | Large_HD | 237.138 | 257.4921 | 75.9004 | 0.75288 | 34 | 120 | 3 | 3 | 1.1614 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\34 mAs
unknown | 34 mAs | Medium_HD | 76.7177 | 98.2284 | 17.0483 | 0.75288 | 34 | 120 | 3 | 3 | 1.1614 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\34 mAs
unknown | 34 mAs | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.75288 | 34 | 120 | 3 | 3 | 1.1614 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\34 mAs
unknown | 34 mAs | Large_MD | 175.5543 | 211.7157 | 37.2243 | 0.75288 | 34 | 120 | 3 | 3 | 1.1614 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\34 mAs
unknown | 34 mAs | Medium_MD | 42.1424 | 42.6769 | 7.7759 | 0.75288 | 34 | 120 | 3 | 3 | 1.1614 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\34 mAs
unknown | 34 mAs | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.75288 | 34 | 120 | 3 | 3 | 1.1614 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\34 mAs
unknown | 34 mAs | Large_LD | 96.7411 | 74.8634 | 16.2804 | 0.75288 | 34 | 120 | 3 | 3 | 1.1614 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\34 mAs
unknown | 34 mAs | Medium_LD | 5.3551 | 4.2915 | 1.3689 | 0.75288 | 34 | 120 | 3 | 3 | 1.1614 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\34 mAs
unknown | 34 mAs | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.75288 | 34 | 120 | 3 | 3 | 1.1614 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\34 mAs
unknown | FOV 200 | Large_HD | 231.8025 | 246.582 | 74.8323 | 0.7485 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 200
unknown | FOV 200 | Medium_HD | 77.6052 | 98.2666 | 16.8919 | 0.7485 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 200
unknown | FOV 200 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 200
unknown | FOV 200 | Large_MD | 173.6879 | 182.8003 | 36.5253 | 0.7485 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 200
unknown | FOV 200 | Medium_MD | 36.2396 | 38.2996 | 6.5228 | 0.7485 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 200
unknown | FOV 200 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 200
unknown | FOV 200 | Large_LD | 98.6457 | 76.9043 | 16.5585 | 0.7485 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 200
unknown | FOV 200 | Medium_LD | 4.6492 | 3.9673 | 1.2928 | 0.7485 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 200
unknown | FOV 200 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 200
unknown | FOV 320 | Large_HD | 234.6191 | 243.75 | 74.7877 | 0.75254 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 320
unknown | FOV 320 | Medium_HD | 77.6367 | 95.3125 | 16.731 | 0.75254 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 320
unknown | FOV 320 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 320
unknown | FOV 320 | Large_MD | 172.1191 | 182.4219 | 36.6906 | 0.75254 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 320
unknown | FOV 320 | Medium_MD | 35.1562 | 35.5469 | 6.2472 | 0.75254 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 320
unknown | FOV 320 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 320
unknown | FOV 320 | Large_LD | 96.1914 | 77.3438 | 16.6631 | 0.75254 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 320
unknown | FOV 320 | Medium_LD | 4.1504 | 4.2969 | 1.3925 | 0.75254 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 320
unknown | FOV 320 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\FOV 320
unknown | IR 2 | Large_HD | 229.3382 | 245.0943 | 73.9702 | 0.74899 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 2
unknown | IR 2 | Medium_HD | 74.7386 | 90.5991 | 15.9709 | 0.74899 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 2
unknown | IR 2 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.74899 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 2
unknown | IR 2 | Large_MD | 170.1992 | 179.5292 | 35.7712 | 0.74899 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 2
unknown | IR 2 | Medium_MD | 33.4112 | 35.0475 | 5.9674 | 0.74899 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 2
unknown | IR 2 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.74899 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 2
unknown | IR 2 | Large_LD | 93.3651 | 72.4792 | 15.7154 | 0.74899 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 2
unknown | IR 2 | Medium_LD | 2.5611 | 3.0994 | 1.0045 | 0.74899 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 2
unknown | IR 2 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.74899 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 2
unknown | IR 4 | Large_HD | 225.4965 | 237.4649 | 72.6038 | 0.74845 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 4
unknown | IR 4 | Medium_HD | 71.7118 | 86.7844 | 15.3379 | 0.74845 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 4
unknown | IR 4 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.74845 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 4
unknown | IR 4 | Large_MD | 165.4262 | 172.1382 | 34.6405 | 0.74845 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 4
unknown | IR 4 | Medium_MD | 31.665 | 33.617 | 5.6462 | 0.74845 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 4
unknown | IR 4 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.74845 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 4
unknown | IR 4 | Large_LD | 91.1532 | 70.0951 | 15.1457 | 0.74845 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 4
unknown | IR 4 | Medium_LD | 2.2119 | 2.861 | 0.91489 | 0.74845 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 4
unknown | IR 4 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.74845 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\IR 4
unknown | Qr32 | Large_HD | 243.1916 | 260.3531 | 74.5159 | 0.75039 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr32
unknown | Qr32 | Medium_HD | 79.6281 | 102.0431 | 16.4671 | 0.75039 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr32
unknown | Qr32 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.75039 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr32
unknown | Qr32 | Large_MD | 174.3902 | 188.1123 | 36.0487 | 0.75039 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr32
unknown | Qr32 | Medium_MD | 32.9455 | 36.478 | 5.9356 | 0.75039 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr32
unknown | Qr32 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.75039 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr32
unknown | Qr32 | Large_LD | 92.0845 | 72.0024 | 15.3282 | 0.75039 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr32
unknown | Qr32 | Medium_LD | 2.2119 | 2.6226 | 0.84641 | 0.75039 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr32
unknown | Qr32 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.75039 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr32
unknown | Qr44 | Large_HD | 221.6548 | 231.7429 | 75.2849 | 0.74494 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr44
unknown | Qr44 | Medium_HD | 75.5535 | 86.7844 | 16.973 | 0.74494 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr44
unknown | Qr44 | Small_HD | 0 | 0.71526 | 0.22858 | 0.74494 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr44
unknown | Qr44 | Large_MD | 172.6439 | 202.4174 | 37.3582 | 0.74494 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr44
unknown | Qr44 | Medium_MD | 38.9991 | 37.6701 | 7.0311 | 0.74494 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr44
unknown | Qr44 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.74494 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr44
unknown | Qr44 | Large_LD | 101.6306 | 98.2284 | 17.5346 | 0.74494 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr44
unknown | Qr44 | Medium_LD | 8.0327 | 5.4836 | 1.8846 | 0.74494 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr44
unknown | Qr44 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.74494 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5269 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\Qr44
unknown | TEST2_CA_QRM_LG1 | Large_HD | 246.5676 | 260.1147 | 77.744 | 0.80599 | 194 | 120 | 3 | 3 | 6.5821 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG1
unknown | TEST2_CA_QRM_LG1 | Medium_HD | 75.3207 | 85.8307 | 16.9833 | 0.80599 | 194 | 120 | 3 | 3 | 6.5821 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG1
unknown | TEST2_CA_QRM_LG1 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.80599 | 194 | 120 | 3 | 3 | 6.5821 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG1
unknown | TEST2_CA_QRM_LG1 | Large_MD | 168.5694 | 180.006 | 36.1251 | 0.80599 | 194 | 120 | 3 | 3 | 6.5821 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG1
unknown | TEST2_CA_QRM_LG1 | Medium_MD | 38.7663 | 35.5244 | 7.0972 | 0.80599 | 194 | 120 | 3 | 3 | 6.5821 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG1
unknown | TEST2_CA_QRM_LG1 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.80599 | 194 | 120 | 3 | 3 | 6.5821 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG1
unknown | TEST2_CA_QRM_LG1 | Large_LD | 85.6817 | 66.7572 | 14.8826 | 0.80599 | 194 | 120 | 3 | 3 | 6.5821 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG1
unknown | TEST2_CA_QRM_LG1 | Medium_LD | 2.794 | 3.0994 | 1.1051 | 0.80599 | 194 | 120 | 3 | 3 | 6.5821 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG1
unknown | TEST2_CA_QRM_LG1 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.80599 | 194 | 120 | 3 | 3 | 6.5821 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG1
unknown | TEST2_CA_QRM_LG2 | Large_HD | 240.3976 | 248.909 | 76.1502 | 0.82205 | 200 | 120 | 3 | 3 | 6.7953 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG2
unknown | TEST2_CA_QRM_LG2 | Medium_HD | 64.3777 | 67.7109 | 15.6178 | 0.82205 | 200 | 120 | 3 | 3 | 6.7953 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG2
unknown | TEST2_CA_QRM_LG2 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.82205 | 200 | 120 | 3 | 3 | 6.7953 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG2
unknown | TEST2_CA_QRM_LG2 | Large_MD | 173.4588 | 180.7213 | 37.1329 | 0.82205 | 200 | 120 | 3 | 3 | 6.7953 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG2
unknown | TEST2_CA_QRM_LG2 | Medium_MD | 38.7663 | 38.147 | 7.3744 | 0.82205 | 200 | 120 | 3 | 3 | 6.7953 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG2
unknown | TEST2_CA_QRM_LG2 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.82205 | 200 | 120 | 3 | 3 | 6.7953 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG2
unknown | TEST2_CA_QRM_LG2 | Large_LD | 88.4756 | 54.121 | 15.432 | 0.82205 | 200 | 120 | 3 | 3 | 6.7953 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG2
unknown | TEST2_CA_QRM_LG2 | Medium_LD | 8.964 | 10.0136 | 2.0644 | 0.82205 | 200 | 120 | 3 | 3 | 6.7953 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG2
unknown | TEST2_CA_QRM_LG2 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.82205 | 200 | 120 | 3 | 3 | 6.7953 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG2
unknown | TEST2_CA_QRM_LG3 | Large_HD | 229.9203 | 244.8559 | 75.4933 | 0.82146 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7175 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG3
unknown | TEST2_CA_QRM_LG3 | Medium_HD | 70.8969 | 90.5991 | 17.2534 | 0.82146 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7175 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG3
unknown | TEST2_CA_QRM_LG3 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.82146 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7175 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG3
unknown | TEST2_CA_QRM_LG3 | Large_MD | 172.0618 | 183.5823 | 37.2014 | 0.82146 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7175 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG3
unknown | TEST2_CA_QRM_LG3 | Medium_MD | 36.0887 | 42.9153 | 6.8884 | 0.82146 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7175 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG3
unknown | TEST2_CA_QRM_LG3 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.82146 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7175 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG3
unknown | TEST2_CA_QRM_LG3 | Large_LD | 77.9983 | 65.8035 | 14.3345 | 0.82146 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7175 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG3
unknown | TEST2_CA_QRM_LG3 | Medium_LD | 6.6357 | 4.0531 | 1.5317 | 0.82146 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7175 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG3
unknown | TEST2_CA_QRM_LG3 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.82146 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7175 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG3
unknown | TEST2_CA_QRM_LG4 | Large_HD | 256.5794 | 296.1159 | 79.6709 | 0.81714 | 204 | 120 | 3 | 3 | 6.9036 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG4
unknown | TEST2_CA_QRM_LG4 | Medium_HD | 69.4999 | 78.6781 | 16.4445 | 0.81714 | 204 | 120 | 3 | 3 | 6.9036 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG4
unknown | TEST2_CA_QRM_LG4 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.81714 | 204 | 120 | 3 | 3 | 6.9036 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG4
unknown | TEST2_CA_QRM_LG4 | Large_MD | 175.5543 | 182.3902 | 37.6244 | 0.81714 | 204 | 120 | 3 | 3 | 6.9036 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG4
unknown | TEST2_CA_QRM_LG4 | Medium_MD | 36.5544 | 41.008 | 6.8271 | 0.81714 | 204 | 120 | 3 | 3 | 6.9036 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG4
unknown | TEST2_CA_QRM_LG4 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.81714 | 204 | 120 | 3 | 3 | 6.9036 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG4
unknown | TEST2_CA_QRM_LG4 | Large_LD | 80.2102 | 49.8295 | 13.1084 | 0.81714 | 204 | 120 | 3 | 3 | 6.9036 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG4
unknown | TEST2_CA_QRM_LG4 | Medium_LD | 10.5938 | 11.4441 | 2.3449 | 0.81714 | 204 | 120 | 3 | 3 | 6.9036 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG4
unknown | TEST2_CA_QRM_LG4 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.81714 | 204 | 120 | 3 | 3 | 6.9036 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG4
unknown | TEST2_CA_QRM_LG5 | Large_HD | 219.7921 | 300.4074 | 80.9563 | 0.81231 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7006 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG5
unknown | TEST2_CA_QRM_LG5 | Medium_HD | 64.2613 | 60.3199 | 15.2102 | 0.81231 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7006 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG5
unknown | TEST2_CA_QRM_LG5 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.81231 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7006 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG5
unknown | TEST2_CA_QRM_LG5 | Large_MD | 171.0141 | 180.4829 | 37.5906 | 0.81231 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7006 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG5
unknown | TEST2_CA_QRM_LG5 | Medium_MD | 37.0201 | 30.9944 | 7.1749 | 0.81231 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7006 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG5
unknown | TEST2_CA_QRM_LG5 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.81231 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7006 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG5
unknown | TEST2_CA_QRM_LG5 | Large_LD | 77.1834 | 43.869 | 12.0873 | 0.81231 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7006 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG5
unknown | TEST2_CA_QRM_LG5 | Medium_LD | 10.7102 | 10.9672 | 2.288 | 0.81231 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7006 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG5
unknown | TEST2_CA_QRM_LG5 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.81231 | 198 | 120 | 3 | 3 | 6.7006 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_LG5
unknown | TEST2_CA_QRM_SM1 | Large_HD | 236.2067 | 249.8627 | 75.0808 | 0.75071 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM1
unknown | TEST2_CA_QRM_SM1 | Medium_HD | 75.2043 | 91.5527 | 16.479 | 0.75071 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM1
unknown | TEST2_CA_QRM_SM1 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.75071 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM1
unknown | TEST2_CA_QRM_SM1 | Large_MD | 177.3005 | 177.8603 | 35.8909 | 0.75071 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM1
unknown | TEST2_CA_QRM_SM1 | Medium_MD | 39.9305 | 35.7628 | 7.2478 | 0.75071 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM1
unknown | TEST2_CA_QRM_SM1 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.75071 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM1
unknown | TEST2_CA_QRM_SM1 | Large_LD | 96.6247 | 74.3866 | 16.2299 | 0.75071 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM1
unknown | TEST2_CA_QRM_SM1 | Medium_LD | 11.0595 | 7.1526 | 2.5145 | 0.75071 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM1
unknown | TEST2_CA_QRM_SM1 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.75071 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM1
unknown | TEST2_CA_QRM_SM2 | Large_HD | 234.4605 | 243.1869 | 74.3667 | 0.75095 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM2
unknown | TEST2_CA_QRM_SM2 | Medium_HD | 69.2671 | 86.7844 | 15.5947 | 0.75095 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM2
unknown | TEST2_CA_QRM_SM2 | Small_HD | 0.23283 | 0.95367 | 0.31905 | 0.75095 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM2
unknown | TEST2_CA_QRM_SM2 | Large_MD | 175.5543 | 207.901 | 37.4635 | 0.75095 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM2
unknown | TEST2_CA_QRM_SM2 | Medium_MD | 43.7722 | 42.9153 | 7.8425 | 0.75095 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM2
unknown | TEST2_CA_QRM_SM2 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.75095 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM2
unknown | TEST2_CA_QRM_SM2 | Large_LD | 84.9832 | 46.4916 | 11.9504 | 0.75095 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM2
unknown | TEST2_CA_QRM_SM2 | Medium_LD | 12.9221 | 11.9209 | 2.5529 | 0.75095 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM2
unknown | TEST2_CA_QRM_SM2 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.75095 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM2
unknown | TEST2_CA_QRM_SM3 | Large_HD | 269.1522 | 312.8052 | 90.3799 | 0.85221 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5127 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM3
unknown | TEST2_CA_QRM_SM3 | Medium_HD | 73.3417 | 81.0623 | 18.531 | 0.85221 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5127 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM3
unknown | TEST2_CA_QRM_SM3 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.85221 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5127 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM3
unknown | TEST2_CA_QRM_SM3 | Large_MD | 86.4966 | 66.0419 | 12.7244 | 0.85221 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5127 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM3
unknown | TEST2_CA_QRM_SM3 | Medium_MD | 14.0862 | 11.9209 | 2.9082 | 0.85221 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5127 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM3
unknown | TEST2_CA_QRM_SM3 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.85221 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5127 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM3
unknown | TEST2_CA_QRM_SM3 | Large_LD | 109.7797 | 184.0591 | 41.1087 | 0.85221 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5127 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM3
unknown | TEST2_CA_QRM_SM3 | Medium_LD | 31.7814 | 33.3786 | 8.3886 | 0.85221 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5127 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM3
unknown | TEST2_CA_QRM_SM3 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.85221 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5127 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM3
unknown | TEST2_CA_QRM_SM4 | Large_HD | 237.4873 | 252.7237 | 75.2395 | 0.746 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM4
unknown | TEST2_CA_QRM_SM4 | Medium_HD | 72.6432 | 82.016 | 16.6355 | 0.746 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM4
unknown | TEST2_CA_QRM_SM4 | Small_HD | 0 | 0.23842 | 0.07043 | 0.746 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM4
unknown | TEST2_CA_QRM_SM4 | Large_MD | 173.3424 | 193.119 | 36.9778 | 0.746 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM4
unknown | TEST2_CA_QRM_SM4 | Medium_MD | 41.211 | 42.6769 | 7.4814 | 0.746 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM4
unknown | TEST2_CA_QRM_SM4 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM4
unknown | TEST2_CA_QRM_SM4 | Large_LD | 94.4128 | 79.155 | 15.3149 | 0.746 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM4
unknown | TEST2_CA_QRM_SM4 | Medium_LD | 12.2236 | 12.3978 | 2.4075 | 0.746 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM4
unknown | TEST2_CA_QRM_SM4 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5229 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM4
unknown | TEST2_CA_QRM_SM5 | Large_HD | 232.7142 | 279.4266 | 78.9525 | 0.75502 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5398 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM5
unknown | TEST2_CA_QRM_SM5 | Medium_HD | 66.706 | 69.6182 | 15.6529 | 0.75502 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5398 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM5
unknown | TEST2_CA_QRM_SM5 | Small_HD | 0 | 0 | 0 | 0.75502 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5398 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM5
unknown | TEST2_CA_QRM_SM5 | Large_MD | 170.5485 | 179.5292 | 36.826 | 0.75502 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5398 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM5
unknown | TEST2_CA_QRM_SM5 | Medium_MD | 37.3693 | 37.1933 | 6.9416 | 0.75502 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5398 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM5
unknown | TEST2_CA_QRM_SM5 | Small_MD | 0 | 0 | 0 | 0.75502 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5398 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM5
unknown | TEST2_CA_QRM_SM5 | Large_LD | 93.1323 | 55.7899 | 15.5557 | 0.75502 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5398 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM5
unknown | TEST2_CA_QRM_SM5 | Medium_LD | 12.5729 | 11.9209 | 2.4048 | 0.75502 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5398 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM5
unknown | TEST2_CA_QRM_SM5 | Small_LD | 0 | 0 | 0 | 0.75502 | 44 | 120 | 3 | 3 | 1.5398 |  | C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\TEST2_CA_QRM_SM5

## IQ_data
Phantom | Scan_description | Background mean HU | Background SD | Background AS | Water_rod mean HU | Water_rod SD | MTF_0.5 | SNR High density | SNR Medium density | SNR Low density | CNR High density | CNR Medium density | CNR Low density | NTD | NPS peak | Mean_L_HD | Mean_L_MD | Mean_L_LD | Mean_M_HD | Mean_M_MD | Mean_M_LD | Mean_S_HD | Mean_S_MD | Mean_S_LD | Recon
unknown | 1 mm slice thickness | 29.1637 | 24.6337 | 0 | 1.8832 | 27.3215 | 0.34 | 22.8112 | 13.9777 | 8.6948 | 21.6273 | 12.7938 | 7.5109 | 0.00026703 | 0.22101 | 561.9243 | 344.324 | 214.1865 | 410.368 | 281.662 | 187.3871 | 168.9231
unknown | 100 kV | 19.0196 | 14.9632 | 0 | -1.1386 | 17.501 | 0.33 | 40.4936 | 23.5643 | 14.5254 | 39.2225 | 22.2932 | 13.2543 | 0.00029755 | 0.22101 | 605.9119 | 352.5972 | 217.3467 | 370.957 | 235.541 | 174.3684
unknown | 2 mm slice thickness | 28.8898 | 19.1891 | 0 | 2.6694 | 17.2694 | 0.31 | 28.4941 | 16.7362 | 10.2649 | 26.9886 | 15.2306 | 8.7594 | 0.00018311 | 0.24311 | 546.7755 | 321.1512 | 196.9748 | 342.8613 | 251.7945 | 186 | 160.4
unknown | 22 mAs | 29.1049 | 22.4028 | 0 | 2.066 | 22.6515 | 0.31 | 23.74 | 14.0037 | 8.6893 | 22.4408 | 12.7045 | 7.3901 | 0.00023651 | 0.19891 | 531.8415 | 313.7209 | 194.6646 | 309.0707 | 196.1803 | 146.7407
unknown | 34 mAs | 29.8378 | 17.1467 | 0 | 2.985 | 19.233 | 0.33 | 30.4449 | 18.1597 | 11.2306 | 28.7048 | 16.4195 | 9.4904 | 0.00033951 | 0.26521 | 522.0296 | 311.3784 | 192.5669 | 307.3689 | 209.2754 | 141.2222
unknown | FOV 200 | 29.224 | 15.9593 | 0 | 2.9616 | 15.6484 | 0.33 | 33.8736 | 19.6457 | 12.0164 | 32.0424 | 17.8146 | 10.1853 | 0.00028229 | 0.19749 | 540.599 | 313.5324 | 191.7738 | 306.2112 | 198.3021 | 145.1154
unknown | FOV 320 | 29.2908 | 15.9427 | 0 | 3.7705 | 15.4424 | 0.31 | 34.0985 | 19.6215 | 11.9715 | 32.2612 | 17.7842 | 10.1343 | 0.00011063 | 0.19286 | 543.6218 | 312.8195 | 190.8586 | 311.0164 | 202.4 | 143.5454
unknown | IR 2 | 29.2328 | 14.0515 | 0 | 2.9549 | 13.4853 | 0.33 | 38.2351 | 22.2053 | 13.7347 | 36.1547 | 20.1249 | 11.6543 | 0.0002327 | 0.19891 | 537.2607 | 312.0187 | 192.9934 | 313.8105 | 198.9107 | 144.2308
unknown | IR 4 | 29.2718 | 11.8886 | 0 | 2.7381 | 11.9392 | 0.34 | 45.8145 | 26.5505 | 16.1888 | 43.3523 | 24.0884 | 13.7267 | 0.00033951 | 0.19891 | 544.6707 | 315.6488 | 192.4626 | 314.8462 | 195.3148 | 142.4167
unknown | Qr32 | 29.2464 | 12.2841 | 0 | 3.3193 | 11.6642 | 0.28 | 41.3996 | 24.4091 | 15.3965 | 39.0188 | 22.0283 | 13.0157 | 0.00017929 | 0.19891 | 508.5568 | 299.8438 | 189.1325 | 286.7383 | 190.6724 | 143.3636
unknown | Qr44 | 29.3874 | 27.2254 | 2.6226 | 2.4917 | 26.763 | 0.41 | 21.3573 | 12.0907 | 7.4157 | 20.2779 | 11.0113 | 6.3363 | 0.00021362 | 0.19891 | 581.4609 | 329.1737 | 201.8957 | 350.055 | 216.3279 | 153.7826 | 143
unknown | TEST2_CA_QRM_LG1 | 35.9075 | 20.952 | 0 | 1.7858 | 23.2687 | 0.31 | 20.3045 | 14.0415 | 8.8011 | 18.5907 | 12.3277 | 7.0873 | 0.00021744 | 0.19891 | 425.4196 | 294.1972 | 184.4 | 294.6 | 201.8197 | 147.4615
unknown | TEST2_CA_QRM_LG2 | 35.2904 | 20.7663 | 0 | 3.1372 | 21.5806 | 0.28 | 23.8954 | 14.0795 | 8.9637 | 22.196 | 12.3801 | 7.2642 | 0.0002861 | 0.26521 | 496.2184 | 292.3796 | 186.1418 | 316.2143 | 202.2903 | 167.1905
unknown | TEST2_CA_QRM_LG3 | 34.8599 | 19.8959 | 0 | 3.0944 | 18.9287 | 0.29 | 24.6489 | 13.4277 | 8.8857 | 22.8968 | 11.6756 | 7.1336 | 0.00036621 | 0.24311 | 490.4122 | 267.1561 | 176.7899 | 309.1053 | 260.5333 | 153.3529
unknown | TEST2_CA_QRM_LG4 | 36.6576 | 20.5192 | 0.23842 | 2.876 | 22.3054 | 0.29 | 20.0098 | 13.5227 | 9.0333 | 18.2233 | 11.7362 | 7.2468 | 0.00032806 | 0.26521 | 410.5843 | 277.4741 | 185.3554 | 305.8261 | 271.6512 | 167.1667
unknown | TEST2_CA_QRM_LG5 | 34.0163 | 20.6994 | 0 | 1.1937 | 22.5569 | 0.32 | 19.7985 | 14.5379 | 9.664 | 18.1551 | 12.8945 | 8.0206 | 0.00021744 | 0.22101 | 409.8177 | 300.9256 | 200.0385 | 358.6164 | 189.9846 | 171.2174
unknown | TEST2_CA_QRM_SM1 | 30.2064 | 15.8567 | 0 | 0.64 | 16.5153 | 0.3 | 33.6574 | 19.7905 | 12.2192 | 31.7524 | 17.8856 | 10.3143 | 0.00028992 | 0.22101 | 533.6947 | 313.8122 | 193.7564 | 319.6875 | 217.7097 | 156.1
unknown | TEST2_CA_QRM_SM2 | 31.5317 | 16.9319 | 0 | 0.635 | 15.9433 | 0.3 | 32.0673 | 18.8962 | 12.3965 | 30.205 | 17.034 | 10.5342 | 0.0003624 | 0.15471 | 542.9608 | 319.9495 | 209.8962 | 319.055 | 214.7206 | 190.12 | 148.5
unknown | TEST2_CA_QRM_SM3 | 29.888 | 15.7752 | 0 | 32.335 | 15.6112 | 0.32 | 26.4765 | 13.9293 | 19.6107 | 24.5818 | 12.0347 | 17.7161 | 0.0002594 | 0.19891 | 417.6704 | 219.7368 | 309.3624 | 320.0105 | 190.84 | 196.6
unknown | TEST2_CA_QRM_SM4 | 29.305 | 15.7624 | 0 | -1.4444 | 15.2227 | 0.28 | 33.758 | 17.8 | 12.1395 | 31.8988 | 15.9409 | 10.2803 | 0.00016403 | 0.22101 | 532.1057 | 280.5709 | 191.3467 | 324.7604 | 203.2029 | 173.5385 | 132
unknown | TEST2_CA_QRM_SM5 | 30.3709 | 16.8247 | 0 | 1.1025 | 15.6558 | 0.32 | 26.0166 | 19.0286 | 11.6467 | 24.2114 | 17.2234 | 9.8416 | 0.00029373 | 0.19891 | 437.7216 | 320.1502 | 195.9524 | 333.1609 | 221.6207 | 178.12

## NPS
Scan_description | X / Y | NPS_data
1 mm slice thickness | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
1 mm slice thickness | y-axis | 0 | 169.485 | 439.43 | 615.962 | 691.071 | 718.989 | 755.675 | 827.701 | 922.347 | 1003.087 | 1003.628 | 956.699 | 902.017 | 852.59 | 823.066 | 797.06 | 742.871 | 649.569 | 539.171 | 443.809 | 368.872 | 303.629 | 251.56 | 207.993 | 166.981 | 130.272 | 98.64 | 71.97 | 51.116 | 35.947 | 25.841 | 19.214 | 14.596 | 11.49 | 9.57 | 8.345 | 7.481 | 6.794 | 6.243 | 5.761 | 5.334 | 5.003 | 4.733 | 4.534 | 4.387 | 4.238 | 4.093
100 kV | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
100 kV | y-axis | 0 | 53.639 | 142.687 | 218.161 | 268.294 | 299.005 | 319.077 | 343.217 | 365.693 | 373.286 | 380.875 | 378.541 | 360.828 | 348.941 | 342.913 | 328.112 | 302.887 | 267.495 | 224.749 | 181.663 | 143.202 | 116.914 | 96.993 | 79.331 | 63.158 | 48.46 | 35.313 | 24.846 | 17.691 | 13.043 | 9.802 | 7.335 | 5.536 | 4.32 | 3.591 | 3.154 | 2.846 | 2.6 | 2.413 | 2.276 | 2.133 | 1.986 | 1.873 | 1.795 | 1.725 | 1.67 | 1.623
2 mm slice thickness | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
2 mm slice thickness | y-axis | 0 | 99.854 | 260.034 | 364.239 | 416.312 | 449.84 | 487.664 | 531.863 | 574.003 | 603.807 | 623.567 | 629.729 | 618.529 | 598.867 | 562.057 | 503.489 | 430.637 | 361.997 | 308.677 | 272.013 | 241.341 | 203.392 | 158.01 | 116.492 | 86.468 | 67.276 | 54.444 | 43.316 | 32.193 | 22.837 | 16.324 | 12.053 | 9.163 | 7.304 | 6.223 | 5.515 | 4.966 | 4.506 | 4.144 | 3.832 | 3.58 | 3.362 | 3.186 | 3.053 | 2.95 | 2.841 | 2.715
22 mAs | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
22 mAs | y-axis | 0 | 140.588 | 369.786 | 529.984 | 624.919 | 695.64 | 772.4 | 855.454 | 915.766 | 926.917 | 870.873 | 798.314 | 754.288 | 722.886 | 682.824 | 632.449 | 582.269 | 523.632 | 457.511 | 395.904 | 330.844 | 258.426 | 193.395 | 146.926 | 118.926 | 96.021 | 72.833 | 52.421 | 37.855 | 28.014 | 21.027 | 15.903 | 12.227 | 9.633 | 7.977 | 6.902 | 6.165 | 5.62 | 5.137 | 4.732 | 4.394 | 4.149 | 3.98 | 3.843 | 3.697 | 3.525 | 3.347
34 mAs | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
34 mAs | y-axis | 0 | 71.638 | 193.616 | 287.994 | 356.186 | 410.49 | 450.819 | 459.515 | 463.663 | 496.088 | 548.164 | 588.934 | 590.413 | 553.915 | 498.09 | 441.389 | 389.521 | 347.714 | 306.127 | 253.661 | 200.385 | 159.971 | 128.596 | 103.518 | 84.052 | 67.299 | 51.99 | 38.4 | 27.261 | 19.256 | 13.904 | 10.31 | 7.73 | 5.918 | 4.768 | 4.061 | 3.636 | 3.361 | 3.117 | 2.879 | 2.685 | 2.521 | 2.385 | 2.27 | 2.169 | 2.079 | 1.996
FOV 200 | x-axis | 0 | 0.021943 | 0.043886 | 0.065829 | 0.087771 | 0.10971 | 0.13166 | 0.1536 | 0.17554 | 0.19749 | 0.21943 | 0.24137 | 0.26331 | 0.28526 | 0.3072 | 0.32914 | 0.35109 | 0.37303 | 0.39497 | 0.41691 | 0.43886 | 0.4608 | 0.48274 | 0.50469 | 0.52663 | 0.54857 | 0.57051 | 0.59246 | 0.6144 | 0.63634 | 0.65829 | 0.68023 | 0.70217 | 0.72411 | 0.74606 | 0.768 | 0.78994 | 0.81189 | 0.83383 | 0.85577 | 0.87771 | 0.89966 | 0.9216 | 0.94354 | 0.96549 | 0.98743 | 1.0094 | 1.0313 | 1.0533 | 1.0752 | 1.0971 | 1.1191 | 1.141 | 1.163 | 1.1849 | 1.2069 | 1.2288 | 1.2507 | 1.2727
FOV 200 | y-axis | 0 | 66.882 | 173.693 | 242.904 | 282.02 | 312.591 | 350.741 | 400.224 | 441.087 | 456.723 | 434.652 | 392.583 | 362.458 | 345.754 | 327.349 | 300.085 | 264.213 | 229.956 | 204.149 | 184.563 | 165.645 | 140.828 | 111.92 | 84.87 | 62.726 | 47.226 | 36.225 | 27.362 | 19.989 | 14.337 | 10.435 | 7.73 | 5.77 | 4.38 | 3.437 | 2.895 | 2.591 | 2.383 | 2.18 | 1.983 | 1.801 | 1.645 | 1.514 | 1.402 | 1.318 | 1.262 | 1.227 | 1.192 | 1.145 | 1.078 | 1.006 | 0.94 | 0.889 | 0.856 | 0.828 | 0.807 | 0.788 | 0.775 | 0.764
FOV 320 | x-axis | 0 | 0.021429 | 0.042857 | 0.064286 | 0.085714 | 0.10714 | 0.12857 | 0.15 | 0.17143 | 0.19286 | 0.21429 | 0.23571 | 0.25714 | 0.27857 | 0.3 | 0.32143 | 0.34286 | 0.36429 | 0.38571 | 0.40714 | 0.42857 | 0.45 | 0.47143 | 0.49286 | 0.51429 | 0.53571 | 0.55714 | 0.57857 | 0.6 | 0.62143 | 0.64286 | 0.66429 | 0.68571 | 0.70714 | 0.72857 | 0.75 | 0.77143 | 0.79286
FOV 320 | y-axis | 0 | 62.06 | 160.636 | 228.94 | 263.992 | 290.788 | 331.412 | 388.992 | 441.314 | 464.746 | 439.345 | 395.549 | 365.682 | 350.613 | 335.759 | 312.125 | 280.358 | 248.874 | 225.084 | 206.769 | 186.338 | 161.961 | 134.095 | 106.386 | 82.137 | 63.009 | 49.356 | 38.89 | 29.685 | 21.898 | 16.089 | 12.018 | 9.201 | 7.304 | 6.027 | 5.104 | 4.463 | 4.012
IR 2 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
IR 2 | y-axis | 0 | 64.17 | 166.518 | 226.209 | 251.566 | 271.114 | 302.499 | 342.488 | 381.648 | 396.689 | 364.498 | 321.84 | 294.049 | 273.005 | 249.002 | 221.192 | 192.921 | 167.721 | 148.156 | 133.288 | 118.218 | 97.916 | 75.87 | 56.418 | 41.37 | 30.848 | 23.938 | 18.585 | 13.73 | 9.708 | 6.931 | 5.235 | 4.17 | 3.449 | 2.954 | 2.596 | 2.32 | 2.098 | 1.919 | 1.779 | 1.66 | 1.563 | 1.483 | 1.421 | 1.372 | 1.326 | 1.275
IR 4 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
IR 4 | y-axis | 0 | 56.395 | 146.77 | 204.08 | 229.649 | 244.437 | 262.655 | 284.8 | 306.969 | 312.165 | 282.155 | 242.375 | 212.362 | 190.481 | 169.772 | 147.735 | 125.243 | 105.143 | 89.471 | 77.862 | 67.754 | 56.121 | 43.821 | 32.58 | 23.518 | 17.022 | 12.781 | 9.853 | 7.598 | 5.835 | 4.501 | 3.507 | 2.77 | 2.244 | 1.915 | 1.711 | 1.571 | 1.46 | 1.356 | 1.257 | 1.17 | 1.102 | 1.055 | 1.01 | 0.967 | 0.931 | 0.908
Qr32 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
Qr32 | y-axis | 0 | 65.615 | 169.572 | 227.168 | 248.555 | 264.78 | 294.856 | 334.251 | 371.403 | 382.794 | 347.496 | 300.638 | 266.593 | 238.781 | 208.123 | 174.986 | 142.967 | 115.21 | 93.788 | 77.681 | 63.614 | 48.36 | 33.908 | 22.571 | 14.853 | 10.201 | 7.619 | 5.934 | 4.534 | 3.44 | 2.754 | 2.397 | 2.196 | 2.04 | 1.886 | 1.723 | 1.562 | 1.422 | 1.314 | 1.237 | 1.176 | 1.116 | 1.058 | 1.005 | 0.955 | 0.916 | 0.882
Qr44 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
Qr44 | y-axis | 0 | 85.536 | 221.525 | 299.984 | 332.22 | 358.539 | 405.95 | 473.819 | 551.326 | 603.87 | 590.054 | 560.642 | 552.584 | 553.796 | 556.619 | 552.531 | 539.522 | 527.593 | 524.797 | 531.776 | 535.876 | 516.669 | 476.722 | 425.937 | 375.208 | 332.023 | 299.093 | 269.994 | 240.207 | 210.69 | 183.723 | 156.444 | 129.256 | 106.758 | 89.534 | 74.372 | 60.5 | 48.134 | 38.24 | 30.691 | 24.511 | 19.39 | 15.567 | 13.027 | 11.272 | 9.891 | 8.728
TEST2_CA_QRM_LG1 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
TEST2_CA_QRM_LG1 | y-axis | 0 | 123.35 | 318.66 | 443.573 | 496.553 | 529.931 | 587.721 | 698.316 | 814.19 | 879.605 | 868.875 | 807.299 | 737.334 | 672.038 | 606.258 | 539.832 | 477.961 | 423.395 | 374.375 | 327.799 | 285.934 | 242.698 | 196.708 | 152.826 | 116.359 | 88.725 | 67.364 | 49.909 | 36.177 | 26.085 | 19.018 | 14.026 | 10.6 | 8.353 | 6.847 | 5.857 | 5.205 | 4.759 | 4.394 | 4.098 | 3.831 | 3.592 | 3.377 | 3.206 | 3.061 | 2.944 | 2.835
TEST2_CA_QRM_LG2 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
TEST2_CA_QRM_LG2 | y-axis | 0 | 136.914 | 357.707 | 519.727 | 583.316 | 583.469 | 554.708 | 547.436 | 593.166 | 662.837 | 704.614 | 727.024 | 739.1 | 738.509 | 708.32 | 642.168 | 560.857 | 490.07 | 429.076 | 365.431 | 302.576 | 248.079 | 197.466 | 150.676 | 110.46 | 81.137 | 61.072 | 46.66 | 35.418 | 26.788 | 19.889 | 14.513 | 10.649 | 8.091 | 6.576 | 5.72 | 5.178 | 4.78 | 4.463 | 4.166 | 3.87 | 3.587 | 3.342 | 3.17 | 3.073 | 3.002 | 2.935
TEST2_CA_QRM_LG3 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
TEST2_CA_QRM_LG3 | y-axis | 0 | 87.713 | 237.575 | 385.597 | 495.215 | 556.054 | 576.147 | 597.624 | 654.869 | 735.649 | 777.334 | 785.69 | 757.716 | 693.824 | 615.484 | 548.893 | 499.923 | 451.289 | 397.42 | 341.429 | 285.012 | 230.465 | 180.759 | 137.336 | 102.323 | 78.254 | 61.122 | 47.089 | 35.267 | 26.118 | 19.084 | 13.863 | 10.271 | 8.004 | 6.56 | 5.57 | 4.825 | 4.311 | 4.01 | 3.822 | 3.641 | 3.427 | 3.201 | 2.993 | 2.831 | 2.71 | 2.641
TEST2_CA_QRM_LG4 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
TEST2_CA_QRM_LG4 | y-axis | 0 | 65.623 | 187.207 | 322.691 | 448.643 | 556.494 | 632.127 | 664.485 | 673.196 | 675.181 | 690.57 | 713.71 | 730.337 | 715.471 | 655.28 | 567.668 | 487.388 | 426.155 | 377.439 | 330.019 | 277.185 | 223.993 | 179.792 | 146.834 | 120.246 | 93.123 | 67.755 | 48.755 | 36.274 | 27.266 | 19.802 | 14.096 | 10.545 | 8.412 | 7.002 | 6.032 | 5.375 | 4.907 | 4.563 | 4.299 | 4.082 | 3.874 | 3.636 | 3.403 | 3.218 | 3.083 | 2.979
TEST2_CA_QRM_LG5 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
TEST2_CA_QRM_LG5 | y-axis | 0 | 89.217 | 246.588 | 417.773 | 554.594 | 633.921 | 659.924 | 675.259 | 698.453 | 725.955 | 729.46 | 716.377 | 694.257 | 658.946 | 625.671 | 589.032 | 530.084 | 460.714 | 402.503 | 358.027 | 315.613 | 260.913 | 203.433 | 152.252 | 112.124 | 82.65 | 60.999 | 44.79 | 32.501 | 23.539 | 17.384 | 13.291 | 10.499 | 8.493 | 7.021 | 6.036 | 5.363 | 4.862 | 4.475 | 4.167 | 3.903 | 3.685 | 3.523 | 3.377 | 3.227 | 3.088 | 2.964
TEST2_CA_QRM_SM1 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
TEST2_CA_QRM_SM1 | y-axis | 0 | 60.786 | 160.977 | 236.902 | 284.822 | 321.055 | 357.035 | 391.639 | 418.307 | 433.679 | 449.171 | 448.974 | 417.729 | 376.326 | 338.794 | 303.083 | 276.158 | 256.587 | 235.332 | 204.542 | 167.959 | 134.658 | 106.121 | 83.562 | 66.043 | 51.421 | 38.762 | 28.143 | 19.827 | 14.247 | 10.561 | 7.895 | 5.905 | 4.546 | 3.706 | 3.209 | 2.892 | 2.646 | 2.452 | 2.288 | 2.144 | 2.004 | 1.892 | 1.813 | 1.754 | 1.699 | 1.629
TEST2_CA_QRM_SM2 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
TEST2_CA_QRM_SM2 | y-axis | 0 | 41.808 | 125.73 | 229.53 | 337.69 | 434.236 | 495.29 | 505.045 | 494.087 | 489.509 | 489.478 | 480.335 | 459.839 | 432.913 | 401.674 | 368.576 | 330.253 | 289.893 | 248.724 | 209.194 | 175.397 | 148.054 | 121.274 | 94.943 | 71.893 | 54.031 | 41.067 | 30.979 | 22.701 | 16.334 | 11.746 | 8.512 | 6.302 | 4.942 | 4.143 | 3.618 | 3.245 | 2.948 | 2.708 | 2.509 | 2.344 | 2.198 | 2.058 | 1.949 | 1.891 | 1.859 | 1.838
TEST2_CA_QRM_SM3 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
TEST2_CA_QRM_SM3 | y-axis | 0 | 60.318 | 158.845 | 225.398 | 265.177 | 296.389 | 333.52 | 380.957 | 430.273 | 470.604 | 464.798 | 425.089 | 381.302 | 360.17 | 358.487 | 346.361 | 313.633 | 270.065 | 226.984 | 191.396 | 160.825 | 134.142 | 111.724 | 92.412 | 73.591 | 55.82 | 41.139 | 29.814 | 21.044 | 14.89 | 10.925 | 8.358 | 6.508 | 5.18 | 4.264 | 3.605 | 3.165 | 2.88 | 2.693 | 2.551 | 2.429 | 2.305 | 2.18 | 2.054 | 1.942 | 1.856 | 1.8
TEST2_CA_QRM_SM4 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
TEST2_CA_QRM_SM4 | y-axis | 0 | 49.744 | 137.317 | 240.124 | 321.577 | 365.583 | 372.92 | 369.671 | 372.831 | 381.701 | 384.262 | 369.124 | 339.07 | 311.633 | 305.204 | 310.664 | 306.751 | 285.531 | 248.581 | 202.664 | 158.577 | 124.852 | 101.945 | 84.426 | 67.074 | 50.306 | 36.292 | 26.016 | 18.963 | 13.968 | 10.311 | 7.686 | 5.841 | 4.581 | 3.777 | 3.276 | 2.921 | 2.648 | 2.429 | 2.263 | 2.129 | 2.01 | 1.9 | 1.801 | 1.718 | 1.652 | 1.601
TEST2_CA_QRM_SM5 | x-axis | 0 | 0.022101 | 0.044201 | 0.066302 | 0.088403 | 0.1105 | 0.1326 | 0.15471 | 0.17681 | 0.19891 | 0.22101 | 0.24311 | 0.26521 | 0.28731 | 0.30941 | 0.33151 | 0.35361 | 0.37571 | 0.39781 | 0.41991 | 0.44201 | 0.46412 | 0.48622 | 0.50832 | 0.53042 | 0.55252 | 0.57462 | 0.59672 | 0.61882 | 0.64092 | 0.66302 | 0.68512 | 0.70722 | 0.72932 | 0.75142 | 0.77353 | 0.79563 | 0.81773 | 0.83983 | 0.86193 | 0.88403 | 0.90613 | 0.92823 | 0.95033 | 0.97243 | 0.99453 | 1.0166
TEST2_CA_QRM_SM5 | y-axis | 0 | 72.463 | 192.472 | 298.511 | 375.067 | 420.645 | 444.234 | 458.937 | 469.451 | 473.915 | 457.359 | 428.453 | 412.015 | 413.199 | 413.001 | 398.094 | 355.083 | 296.914 | 239.522 | 193.226 | 161.388 | 138.485 | 118.297 | 97.292 | 75.435 | 55.883 | 40.36 | 28.843 | 21.184 | 15.979 | 11.975 | 8.857 | 6.639 | 5.23 | 4.36 | 3.828 | 3.446 | 3.106 | 2.821 | 2.588 | 2.425 | 2.304 | 2.195 | 2.088 | 1.989 | 1.917 | 1.88

## MTF
Scan_description | X / Y | MTF_data
1 mm slice thickness | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
1 mm slice thickness | y-axis | 1 | 0.98438 | 0.93949 | 0.87069 | 0.7854 | 0.69151 | 0.59606 | 0.50447 | 0.42034 | 0.34564 | 0.28105 | 0.22637 | 0.18086 | 0.1435 | 0.11317 | 0.088794 | 0.069351 | 0.053947 | 0.041816 | 0.032309 | 0.024892 | 0.019128 | 0.014665 | 0.011218 | 0.0085652 | 0.0065277 | 0.0049665 | 0.0037729 | 0.002862 | 0.0021681 | 0.0016404 | 0.0012397 | 0.00093583 | 0.00070571 | 0.00053166 | 0.00040017 | 0.00030093 | 0.00022612 | 0.00016977 | 0.00012737 | 9.5485e-05 | 7.1537e-05 | 5.3559e-05 | 4.0075e-05 | 2.9968e-05 | 2.2397e-05 | 1.6729e-05 | 1.2489e-05 | 9.3191e-06 | 6.9503e-06 | 5.1812e-06 | 3.8606e-06 | 2.8753e-06 | 2.1406e-06 | 1.593e-06 | 1.185e-06 | 8.8113e-07 | 6.5495e-07 | 4.8665e-07 | 3.6147e-07 | 2.684e-07 | 1.9922e-07 | 1.4783e-07 | 1.0966e-07 | 8.132e-08 | 6.0286e-08 | 4.4679e-08 | 3.3104e-08 | 2.452e-08 | 1.8157e-08 | 1.3442e-08 | 9.9484e-09 | 7.361e-09 | 5.4452e-09 | 4.027e-09 | 2.9775e-09 | 2.2009e-09 | 1.6266e-09 | 1.2018e-09 | 8.8776e-10 | 6.5563e-10 | 4.841e-10 | 3.5737e-10 | 2.6376e-10 | 1.9463e-10 | 1.4359e-10 | 1.0591e-10 | 7.8106e-11 | 5.7589e-11 | 4.2453e-11 | 3.129e-11 | 2.3057e-11 | 1.6988e-11 | 1.2514e-11 | 9.2159e-12 | 6.7866e-12 | 4.9979e-12 | 3.6788e-12 | 2.7068e-12 | 1.9922e-12 | 1.4658e-12 | 1.0777e-12 | 7.9224e-13 | 5.8303e-13 | 4.2831e-13 | 3.138e-13 | 2.3007e-13 | 1.6896e-13 | 1.2468e-13 | 9.2391e-14 | 6.8429e-14 | 5.0145e-14 | 3.6672e-14 | 2.7017e-14 | 1.9907e-14 | 1.5509e-14 | 1.1837e-14 | 7.62e-15 | 4.8955e-15 | 2.844e-15 | 1.6187e-15 | 1.5162e-15 | 1.6505e-15 | 2.0639e-15 | 1.7442e-15 | 6.8946e-16 | 3.9952e-16 | 5.1101e-16 | 6.0843e-16
100 kV | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
100 kV | y-axis | 1 | 0.98335 | 0.93563 | 0.86287 | 0.77335 | 0.6757 | 0.57746 | 0.48423 | 0.39958 | 0.3253 | 0.26183 | 0.20872 | 0.16504 | 0.12958 | 0.10113 | 0.078521 | 0.060686 | 0.046714 | 0.03583 | 0.027394 | 0.020885 | 0.015881 | 0.012048 | 0.0091198 | 0.00689 | 0.005196 | 0.0039119 | 0.0029406 | 0.0022073 | 0.0016546 | 0.0012388 | 0.00092636 | 0.00069197 | 0.00051635 | 0.00038493 | 0.00028669 | 0.00021333 | 0.00015862 | 0.00011784 | 8.7482e-05 | 6.4898e-05 | 4.8111e-05 | 3.5643e-05 | 2.639e-05 | 1.9527e-05 | 1.4441e-05 | 1.0674e-05 | 7.885e-06 | 5.8219e-06 | 4.2965e-06 | 3.1693e-06 | 2.3368e-06 | 1.7222e-06 | 1.2687e-06 | 9.3421e-07 | 6.8765e-07 | 5.0597e-07 | 3.7215e-07 | 2.7362e-07 | 2.0111e-07 | 1.4776e-07 | 1.0853e-07 | 7.9688e-08 | 5.8492e-08 | 4.2921e-08 | 3.1486e-08 | 2.309e-08 | 1.6929e-08 | 1.2408e-08 | 9.0916e-09 | 6.66e-09 | 4.8775e-09 | 3.5711e-09 | 2.614e-09 | 1.9129e-09 | 1.3995e-09 | 1.0237e-09 | 7.4861e-10 | 5.4732e-10 | 4.0006e-10 | 2.9236e-10 | 2.1361e-10 | 1.5603e-10 | 1.1396e-10 | 8.3208e-11 | 6.0744e-11 | 4.4335e-11 | 3.2352e-11 | 2.3603e-11 | 1.7216e-11 | 1.2556e-11 | 9.1564e-12 | 6.6749e-12 | 4.865e-12 | 3.5468e-12 | 2.5847e-12 | 1.8821e-12 | 1.3711e-12 | 9.9887e-13 | 7.2729e-13 | 5.3041e-13 | 3.8672e-13 | 2.812e-13 | 2.0384e-13 | 1.4757e-13 | 1.0741e-13 | 7.8011e-14 | 5.6528e-14 | 4.1281e-14 | 3.0528e-14 | 2.1948e-14 | 1.5838e-14 | 1.1709e-14 | 8.4321e-15 | 6.4742e-15 | 5.8886e-15 | 5.1734e-15 | 3.4632e-15 | 3.0206e-15 | 2.6247e-15 | 2.7489e-15 | 1.7845e-15 | 7.9813e-16 | 1.8199e-15 | 1.5205e-15 | 6.8735e-16 | 2.7347e-16 | 5.5095e-16 | 7.0892e-16
2 mm slice thickness | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
2 mm slice thickness | y-axis | 1 | 0.98216 | 0.93118 | 0.85394 | 0.75971 | 0.65799 | 0.55685 | 0.46208 | 0.37715 | 0.30359 | 0.24157 | 0.19035 | 0.14876 | 0.11544 | 0.089044 | 0.068324 | 0.052187 | 0.0397 | 0.030093 | 0.022738 | 0.017132 | 0.012874 | 0.0096519 | 0.0072206 | 0.0053911 | 0.0040179 | 0.0029894 | 0.0022208 | 0.0016474 | 0.0012204 | 0.00090297 | 0.00066731 | 0.00049261 | 0.00036327 | 0.00026763 | 0.00019698 | 0.00014486 | 0.00010644 | 7.8149e-05 | 5.7334e-05 | 4.2033e-05 | 3.0795e-05 | 2.2546e-05 | 1.6497e-05 | 1.2064e-05 | 8.8165e-06 | 6.4399e-06 | 4.7015e-06 | 3.4306e-06 | 2.502e-06 | 1.8239e-06 | 1.329e-06 | 9.6793e-07 | 7.0467e-07 | 5.128e-07 | 3.7303e-07 | 2.7124e-07 | 1.9716e-07 | 1.4326e-07 | 1.0406e-07 | 7.5555e-08 | 5.4843e-08 | 3.9795e-08 | 2.8867e-08 | 2.0934e-08 | 1.5176e-08 | 1.0999e-08 | 7.9688e-09 | 5.7721e-09 | 4.1797e-09 | 3.0259e-09 | 2.19e-09 | 1.5846e-09 | 1.1462e-09 | 8.2897e-10 | 5.9937e-10 | 4.3326e-10 | 3.1311e-10 | 2.2623e-10 | 1.6342e-10 | 1.1802e-10 | 8.5216e-11 | 6.1517e-11 | 4.4399e-11 | 3.2038e-11 | 2.3114e-11 | 1.6672e-11 | 1.2022e-11 | 8.6675e-12 | 6.2482e-12 | 4.5034e-12 | 3.2461e-12 | 2.3399e-12 | 1.6859e-12 | 1.2144e-12 | 8.747e-13 | 6.304e-13 | 4.5385e-13 | 3.2597e-13 | 2.3455e-13 | 1.6862e-13 | 1.2127e-13 | 8.7736e-14 | 6.269e-14 | 4.412e-14 | 3.1054e-14 | 2.2779e-14 | 1.7899e-14 | 1.245e-14 | 7.6234e-15 | 5.5605e-15 | 3.7136e-15 | 3.2433e-15 | 1.9467e-15 | 1.5724e-15 | 2.2655e-15 | 1.6216e-15 | 9.3465e-17 | 1.1462e-16 | 1.0345e-15 | 1.9624e-15 | 1.6858e-15 | 8.7231e-16 | 7.406e-16 | 1.0843e-15 | 2.3823e-15 | 2.025e-15 | 8.2014e-16 | 1.4285e-15
22 mAs | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
22 mAs | y-axis | 1 | 0.98121 | 0.92765 | 0.84689 | 0.74904 | 0.64428 | 0.54106 | 0.4453 | 0.36035 | 0.28753 | 0.22675 | 0.17706 | 0.13712 | 0.10544 | 0.080594 | 0.061278 | 0.046378 | 0.03496 | 0.026258 | 0.01966 | 0.014677 | 0.010929 | 0.0081186 | 0.006018 | 0.0044522 | 0.0032878 | 0.0024239 | 0.0017842 | 0.0013115 | 0.00096268 | 0.00070577 | 0.00051681 | 0.00037803 | 0.00027623 | 0.00020164 | 0.00014706 | 0.00010716 | 7.8018e-05 | 5.6758e-05 | 4.126e-05 | 2.9973e-05 | 2.1758e-05 | 1.5785e-05 | 1.1444e-05 | 8.2921e-06 | 6.0048e-06 | 4.3461e-06 | 3.1439e-06 | 2.273e-06 | 1.6426e-06 | 1.1865e-06 | 8.5665e-07 | 6.1822e-07 | 4.4596e-07 | 3.2157e-07 | 2.3178e-07 | 1.67e-07 | 1.2028e-07 | 8.6595e-08 | 6.2324e-08 | 4.484e-08 | 3.225e-08 | 2.3188e-08 | 1.6667e-08 | 1.1976e-08 | 8.6025e-09 | 6.1776e-09 | 4.435e-09 | 3.183e-09 | 2.2839e-09 | 1.6383e-09 | 1.1748e-09 | 8.4231e-10 | 6.0374e-10 | 4.3263e-10 | 3.0995e-10 | 2.22e-10 | 1.5897e-10 | 1.1381e-10 | 8.1462e-11 | 5.8294e-11 | 4.1706e-11 | 2.9834e-11 | 2.1335e-11 | 1.5254e-11 | 1.0905e-11 | 7.7942e-12 | 5.5692e-12 | 3.9785e-12 | 2.8417e-12 | 2.0291e-12 | 1.4484e-12 | 1.034e-12 | 7.3831e-13 | 5.2741e-13 | 3.7703e-13 | 2.6928e-13 | 1.9253e-13 | 1.3788e-13 | 9.7962e-14 | 6.9346e-14 | 4.9346e-14 | 3.5171e-14 | 2.5118e-14 | 1.8258e-14 | 1.3969e-14 | 1.0925e-14 | 7.9259e-15 | 5.2334e-15 | 3.7578e-15 | 2.4426e-15 | 1.1127e-15 | 4.7561e-16 | 6.9169e-16 | 1.0333e-15 | 1.267e-15 | 1.7745e-15 | 2.038e-15 | 1.8907e-15 | 1.8073e-15 | 1.7384e-15 | 1.4143e-15 | 1.303e-15 | 1.1071e-15 | 7.4121e-16 | 4.6954e-16 | 3.2288e-16 | 7.555e-16 | 7.1211e-16
34 mAs | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
34 mAs | y-axis | 1 | 0.98363 | 0.93668 | 0.865 | 0.77662 | 0.67997 | 0.58246 | 0.48965 | 0.40512 | 0.33071 | 0.26691 | 0.21337 | 0.16918 | 0.13321 | 0.10426 | 0.081181 | 0.06292 | 0.048571 | 0.03736 | 0.028646 | 0.021901 | 0.016701 | 0.012706 | 0.0096455 | 0.0073079 | 0.0055268 | 0.0041728 | 0.0031457 | 0.0023679 | 0.0017801 | 0.0013365 | 0.0010023 | 0.00075083 | 0.00056187 | 0.00042005 | 0.00031374 | 0.00023413 | 0.00017457 | 0.00013007 | 9.6833e-05 | 7.2039e-05 | 5.3558e-05 | 3.9791e-05 | 2.9545e-05 | 2.1924e-05 | 1.626e-05 | 1.2052e-05 | 8.9287e-06 | 6.6113e-06 | 4.893e-06 | 3.6196e-06 | 2.6764e-06 | 1.9781e-06 | 1.4613e-06 | 1.0792e-06 | 7.966e-07 | 5.878e-07 | 4.3357e-07 | 3.1969e-07 | 2.3564e-07 | 1.7363e-07 | 1.2789e-07 | 9.4171e-08 | 6.932e-08 | 5.1012e-08 | 3.7527e-08 | 2.7599e-08 | 2.0292e-08 | 1.4915e-08 | 1.096e-08 | 8.0517e-09 | 5.9135e-09 | 4.342e-09 | 3.1873e-09 | 2.3391e-09 | 1.7162e-09 | 1.2589e-09 | 9.2325e-10 | 6.7692e-10 | 4.962e-10 | 3.6365e-10 | 2.6646e-10 | 1.9519e-10 | 1.4296e-10 | 1.0468e-10 | 7.6638e-11 | 5.6096e-11 | 4.1052e-11 | 3.0036e-11 | 2.1973e-11 | 1.607e-11 | 1.1752e-11 | 8.5922e-12 | 6.2798e-12 | 4.5894e-12 | 3.3535e-12 | 2.4503e-12 | 1.7909e-12 | 1.3083e-12 | 9.5594e-13 | 6.9811e-13 | 5.083e-13 | 3.7156e-13 | 2.7291e-13 | 1.9893e-13 | 1.4437e-13 | 1.0545e-13 | 7.682e-14 | 5.5455e-14 | 3.9767e-14 | 2.8714e-14 | 2.1143e-14 | 1.6116e-14 | 1.2184e-14 | 8.8042e-15 | 6.2136e-15 | 4.4779e-15 | 3.0093e-15 | 1.8987e-15 | 4.0256e-16 | 6.1237e-16 | 8.0873e-16 | 2.0862e-15 | 1.3625e-15 | 8.0082e-16 | 9.0462e-16 | 1.0473e-15 | 9.4608e-16 | 6.3018e-16
FOV 200 | x-axis | 0 | 0.047702 | 0.095404 | 0.14311 | 0.19081 | 0.23851 | 0.28621 | 0.33391 | 0.38161 | 0.42932 | 0.47702 | 0.52472 | 0.57242 | 0.62012 | 0.66783 | 0.71553 | 0.76323 | 0.81093 | 0.85863 | 0.90634 | 0.95404 | 1.0017 | 1.0494 | 1.0971 | 1.1448 | 1.1925 | 1.2402 | 1.288 | 1.3357 | 1.3834 | 1.4311 | 1.4788 | 1.5265 | 1.5742 | 1.6219 | 1.6696 | 1.7173 | 1.765 | 1.8127 | 1.8604 | 1.9081 | 1.9558 | 2.0035 | 2.0512 | 2.0989 | 2.1466 | 2.1943 | 2.242 | 2.2897 | 2.3374 | 2.3851 | 2.4328 | 2.4805 | 2.5282 | 2.5759 | 2.6236 | 2.6713 | 2.719 | 2.7667 | 2.8144 | 2.8621 | 2.9098 | 2.9575 | 3.0052 | 3.0529 | 3.1006 | 3.1483 | 3.196 | 3.2437 | 3.2914 | 3.3391 | 3.3868 | 3.4345 | 3.4822 | 3.5299 | 3.5776 | 3.6253 | 3.673 | 3.7207 | 3.7684 | 3.8161 | 3.8639 | 3.9116 | 3.9593 | 4.007 | 4.0547 | 4.1024 | 4.1501 | 4.1978 | 4.2455 | 4.2932 | 4.3409 | 4.3886 | 4.4363 | 4.484 | 4.5317 | 4.5794 | 4.6271 | 4.6748 | 4.7225 | 4.7702 | 4.8179 | 4.8656 | 4.9133 | 4.961 | 5.0087 | 5.0564 | 5.1041 | 5.1518 | 5.1995 | 5.2472 | 5.2949 | 5.3426 | 5.3903 | 5.438 | 5.4857 | 5.5334 | 5.5811 | 5.6288 | 5.6765 | 5.7242 | 5.7719 | 5.8196 | 5.8673 | 5.915 | 5.9627 | 6.0104 | 6.0581 | 6.1058 | 6.1535 | 6.2012 | 6.2489 | 6.2966 | 6.3443 | 6.392 | 6.4398 | 6.4875 | 6.5352 | 6.5829 | 6.6306 | 6.6783 | 6.726 | 6.7737 | 6.8214 | 6.8691 | 6.9168 | 6.9645 | 7.0122 | 7.0599 | 7.1076 | 7.1553 | 7.203 | 7.2507 | 7.2984 | 7.3461 | 7.3938 | 7.4415 | 7.4892 | 7.5369 | 7.5846 | 7.6323
FOV 200 | y-axis | 1 | 0.98397 | 0.93795 | 0.86757 | 0.78059 | 0.68519 | 0.5886 | 0.49634 | 0.41199 | 0.33744 | 0.27329 | 0.21923 | 0.17445 | 0.13785 | 0.10828 | 0.084614 | 0.06582 | 0.050996 | 0.039371 | 0.030299 | 0.023251 | 0.017797 | 0.013591 | 0.010356 | 0.0078762 | 0.0059794 | 0.0045318 | 0.0034295 | 0.0025916 | 0.0019558 | 0.0014742 | 0.0011099 | 0.00083471 | 0.00062712 | 0.0004707 | 0.00035298 | 0.00026447 | 0.00019799 | 0.00014811 | 0.00011072 | 8.2708e-05 | 6.1742e-05 | 4.6062e-05 | 3.4343e-05 | 2.5591e-05 | 1.9059e-05 | 1.4187e-05 | 1.0554e-05 | 7.8483e-06 | 5.8334e-06 | 4.3337e-06 | 3.2182e-06 | 2.3889e-06 | 1.7725e-06 | 1.3147e-06 | 9.7471e-07 | 7.224e-07 | 5.3521e-07 | 3.9639e-07 | 2.9348e-07 | 2.1722e-07 | 1.6072e-07 | 1.1888e-07 | 8.7911e-08 | 6.4989e-08 | 4.803e-08 | 3.5487e-08 | 2.6212e-08 | 1.9357e-08 | 1.4291e-08 | 1.0548e-08 | 7.7835e-09 | 5.7422e-09 | 4.2353e-09 | 3.1232e-09 | 2.3026e-09 | 1.6972e-09 | 1.2507e-09 | 9.2152e-10 | 6.7883e-10 | 4.9996e-10 | 3.6814e-10 | 2.7103e-10 | 1.995e-10 | 1.4682e-10 | 1.0803e-10 | 7.9479e-11 | 5.8462e-11 | 4.2994e-11 | 3.1614e-11 | 2.3243e-11 | 1.7085e-11 | 1.2558e-11 | 9.2285e-12 | 6.7799e-12 | 4.9807e-12 | 3.6585e-12 | 2.6867e-12 | 1.9727e-12 | 1.4475e-12 | 1.062e-12 | 7.8015e-13 | 5.7256e-13 | 4.2084e-13 | 3.098e-13 | 2.2749e-13 | 1.6694e-13 | 1.2184e-13 | 8.8569e-14 | 6.4687e-14 | 4.6187e-14 | 3.3595e-14 | 2.5308e-14 | 1.9042e-14 | 1.4468e-14 | 1.0682e-14 | 7.8048e-15 | 5.027e-15 | 3.7019e-15 | 3.8342e-15 | 2.9181e-15 | 2.0094e-15 | 2.287e-15 | 2.2538e-15 | 9.1294e-16 | 6.1974e-16 | 6.2979e-16 | 4.515e-16 | 1.6143e-15 | 2.7764e-15 | 4.063e-15 | 2.6461e-15 | 7.4851e-16 | 5.7097e-16 | 9.7063e-16 | 8.8096e-16 | 4.6757e-16 | 1.496e-15 | 1.8773e-15 | 1.566e-15 | 1.5816e-15 | 2.4215e-15 | 1.4349e-15 | 4.2441e-16 | 6.0606e-16 | 1.1725e-15 | 5.9628e-16 | 6.188e-16 | 8.1266e-16 | 1.6895e-15 | 1.4291e-15 | 9.9036e-16 | 2.399e-16 | 1.6767e-15 | 2.3557e-15 | 2.9357e-16 | 1.3263e-15 | 7.6875e-16 | 1.3273e-15 | 4.7145e-16 | 1.5315e-15
FOV 320 | x-axis | 0 | 0.047761 | 0.095522 | 0.14328 | 0.19104 | 0.23881 | 0.28657 | 0.33433 | 0.38209 | 0.42985 | 0.47761 | 0.52537 | 0.57313 | 0.6209 | 0.66866 | 0.71642 | 0.76418 | 0.81194 | 0.8597 | 0.90746 | 0.95522 | 1.003 | 1.0507 | 1.0985 | 1.1463 | 1.194 | 1.2418 | 1.2896 | 1.3373 | 1.3851 | 1.4328 | 1.4806 | 1.5284 | 1.5761 | 1.6239 | 1.6716 | 1.7194 | 1.7672 | 1.8149 | 1.8627 | 1.9104 | 1.9582 | 2.006 | 2.0537 | 2.1015 | 2.1493 | 2.197 | 2.2448 | 2.2925 | 2.3403 | 2.3881 | 2.4358 | 2.4836 | 2.5313 | 2.5791 | 2.6269 | 2.6746 | 2.7224 | 2.7701 | 2.8179 | 2.8657 | 2.9134 | 2.9612 | 3.009 | 3.0567 | 3.1045 | 3.1522 | 3.2 | 3.2478 | 3.2955 | 3.3433 | 3.391 | 3.4388 | 3.4866 | 3.5343 | 3.5821 | 3.6299 | 3.6776 | 3.7254 | 3.7731 | 3.8209 | 3.8687 | 3.9164 | 3.9642 | 4.0119 | 4.0597 | 4.1075 | 4.1552 | 4.203 | 4.2507 | 4.2985 | 4.3463 | 4.394 | 4.4418 | 4.4896 | 4.5373 | 4.5851 | 4.6328 | 4.6806 | 4.7284 | 4.7761
FOV 320 | y-axis | 1 | 0.98188 | 0.93016 | 0.85189 | 0.75659 | 0.65396 | 0.55217 | 0.45707 | 0.37209 | 0.29872 | 0.23703 | 0.18625 | 0.14514 | 0.1123 | 0.086368 | 0.066074 | 0.050316 | 0.03816 | 0.028837 | 0.021721 | 0.016314 | 0.012221 | 0.0091324 | 0.0068098 | 0.0050677 | 0.0037643 | 0.0027914 | 0.0020667 | 0.0015278 | 0.0011279 | 0.00083165 | 0.00061244 | 0.00045051 | 0.00033103 | 0.00024299 | 0.0001782 | 0.00013056 | 9.5578e-05 | 6.991e-05 | 5.1095e-05 | 3.7316e-05 | 2.7233e-05 | 1.9861e-05 | 1.4475e-05 | 1.0543e-05 | 7.6743e-06 | 5.583e-06 | 4.0592e-06 | 2.9497e-06 | 2.1424e-06 | 1.5552e-06 | 1.1284e-06 | 8.1832e-07 | 5.9319e-07 | 4.2979e-07 | 3.1127e-07 | 2.2534e-07 | 1.6306e-07 | 1.1795e-07 | 8.5281e-08 | 6.1638e-08 | 4.4533e-08 | 3.2163e-08 | 2.3221e-08 | 1.6759e-08 | 1.2091e-08 | 8.7204e-09 | 6.2873e-09 | 4.5315e-09 | 3.2651e-09 | 2.3518e-09 | 1.6935e-09 | 1.219e-09 | 8.7727e-10 | 6.3113e-10 | 4.5392e-10 | 3.2637e-10 | 2.346e-10 | 1.6858e-10 | 1.2111e-10 | 8.6982e-11 | 6.2454e-11 | 4.4831e-11 | 3.2172e-11 | 2.3082e-11 | 1.6556e-11 | 1.1872e-11 | 8.5104e-12 | 6.1e-12 | 4.3722e-12 | 3.1333e-12 | 2.2458e-12 | 1.609e-12 | 1.1531e-12 | 8.2872e-13 | 5.9802e-13 | 4.343e-13 | 3.1935e-13 | 2.396e-13 | 1.8877e-13 | 1.6227e-13
IR 2 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
IR 2 | y-axis | 1 | 0.98428 | 0.93912 | 0.86993 | 0.78422 | 0.68996 | 0.59422 | 0.50246 | 0.41827 | 0.3436 | 0.27911 | 0.22458 | 0.17925 | 0.14207 | 0.11193 | 0.087733 | 0.068451 | 0.053192 | 0.041188 | 0.031791 | 0.024468 | 0.018783 | 0.014385 | 0.010993 | 0.0083845 | 0.0063834 | 0.0048517 | 0.0036819 | 0.0027901 | 0.0021114 | 0.0015959 | 0.0012048 | 0.00090854 | 0.00068443 | 0.00051509 | 0.00038729 | 0.00029095 | 0.00021839 | 0.0001638 | 0.00012276 | 9.1937e-05 | 6.8807e-05 | 5.1463e-05 | 3.8466e-05 | 2.8735e-05 | 2.1453e-05 | 1.6008e-05 | 1.1938e-05 | 8.8989e-06 | 6.63e-06 | 4.9373e-06 | 3.6751e-06 | 2.7343e-06 | 2.0335e-06 | 1.5117e-06 | 1.1234e-06 | 8.3446e-07 | 6.1962e-07 | 4.5992e-07 | 3.4127e-07 | 2.5313e-07 | 1.877e-07 | 1.3913e-07 | 1.031e-07 | 7.6378e-08 | 5.6564e-08 | 4.1878e-08 | 3.0996e-08 | 2.2935e-08 | 1.6966e-08 | 1.2547e-08 | 9.2764e-09 | 6.8567e-09 | 5.0669e-09 | 3.7434e-09 | 2.7649e-09 | 2.0417e-09 | 1.5073e-09 | 1.1125e-09 | 8.2097e-10 | 6.0568e-10 | 4.4676e-10 | 3.2946e-10 | 2.4291e-10 | 1.7906e-10 | 1.3196e-10 | 9.7237e-11 | 7.1635e-11 | 5.2764e-11 | 3.8855e-11 | 2.8608e-11 | 2.106e-11 | 1.55e-11 | 1.1406e-11 | 8.392e-12 | 6.1738e-12 | 4.541e-12 | 3.3393e-12 | 2.4545e-12 | 1.8039e-12 | 1.3265e-12 | 9.7531e-13 | 7.1667e-13 | 5.2659e-13 | 3.8692e-13 | 2.8454e-13 | 2.0902e-13 | 1.5284e-13 | 1.1101e-13 | 8.0092e-14 | 5.8975e-14 | 4.4132e-14 | 3.24e-14 | 2.3975e-14 | 1.8222e-14 | 1.3721e-14 | 1.0662e-14 | 8.2918e-15 | 6.1399e-15 | 4.1863e-15 | 1.2984e-15 | 6.3445e-16 | 9.3203e-16 | 2.7465e-16 | 5.0691e-16 | 1.0414e-15 | 1.155e-15 | 3.5236e-16 | 1.8067e-16
IR 4 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
IR 4 | y-axis | 1 | 0.98484 | 0.94121 | 0.87418 | 0.7908 | 0.69865 | 0.60453 | 0.51376 | 0.42995 | 0.35513 | 0.2901 | 0.23474 | 0.18843 | 0.15021 | 0.11903 | 0.093834 | 0.073635 | 0.057553 | 0.044823 | 0.034797 | 0.026937 | 0.020798 | 0.016021 | 0.012314 | 0.0094468 | 0.0072339 | 0.0055301 | 0.004221 | 0.0032172 | 0.0024489 | 0.0018617 | 0.0014136 | 0.0010722 | 0.0008124 | 0.00061496 | 0.00046507 | 0.00035141 | 0.0002653 | 0.00020014 | 0.00015087 | 0.00011364 | 8.5547e-05 | 6.4355e-05 | 4.8382e-05 | 3.6352e-05 | 2.7298e-05 | 2.0487e-05 | 1.5368e-05 | 1.1522e-05 | 8.6341e-06 | 6.4671e-06 | 4.8417e-06 | 3.6233e-06 | 2.7103e-06 | 2.0266e-06 | 1.5147e-06 | 1.1317e-06 | 8.4519e-07 | 6.3101e-07 | 4.7093e-07 | 3.5134e-07 | 2.6204e-07 | 1.9537e-07 | 1.4561e-07 | 1.085e-07 | 8.0817e-08 | 6.0181e-08 | 4.4802e-08 | 3.3343e-08 | 2.4809e-08 | 1.8454e-08 | 1.3723e-08 | 1.0202e-08 | 7.583e-09 | 5.6348e-09 | 4.1861e-09 | 3.1091e-09 | 2.3087e-09 | 1.7139e-09 | 1.2721e-09 | 9.4397e-10 | 7.0032e-10 | 5.1945e-10 | 3.8522e-10 | 2.8561e-10 | 2.1172e-10 | 1.5691e-10 | 1.1627e-10 | 8.6133e-11 | 6.3798e-11 | 4.7245e-11 | 3.4982e-11 | 2.5898e-11 | 1.9168e-11 | 1.4184e-11 | 1.0495e-11 | 7.7648e-12 | 5.7418e-12 | 4.246e-12 | 3.14e-12 | 2.3209e-12 | 1.7142e-12 | 1.2671e-12 | 9.3757e-13 | 6.9163e-13 | 5.0951e-13 | 3.7686e-13 | 2.7908e-13 | 2.0703e-13 | 1.5372e-13 | 1.1211e-13 | 8.1043e-14 | 6.0614e-14 | 4.5917e-14 | 3.3799e-14 | 2.4576e-14 | 1.7518e-14 | 1.233e-14 | 9.3935e-15 | 7.555e-15 | 6.4141e-15 | 4.4016e-15 | 2.7956e-15 | 1.7645e-15 | 1.4859e-15 | 2.5047e-15 | 2.7859e-15 | 1.2393e-15 | 5.6569e-16
Qr32 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
Qr32 | y-axis | 1 | 0.97804 | 0.91596 | 0.82384 | 0.71469 | 0.60093 | 0.49217 | 0.3944 | 0.31045 | 0.2408 | 0.18452 | 0.13999 | 0.10531 | 0.078653 | 0.058388 | 0.043117 | 0.031693 | 0.023202 | 0.016924 | 0.012306 | 0.0089223 | 0.0064521 | 0.0046548 | 0.003351 | 0.0024076 | 0.0017266 | 0.0012362 | 0.00088372 | 0.00063082 | 0.00044969 | 0.00032017 | 0.00022768 | 0.00016174 | 0.00011477 | 8.1363e-05 | 5.7627e-05 | 4.0779e-05 | 2.8833e-05 | 2.0371e-05 | 1.4381e-05 | 1.0145e-05 | 7.1523e-06 | 5.0389e-06 | 3.5478e-06 | 2.4965e-06 | 1.7557e-06 | 1.234e-06 | 8.669e-07 | 6.0869e-07 | 4.2718e-07 | 2.9965e-07 | 2.101e-07 | 1.4725e-07 | 1.0315e-07 | 7.2233e-08 | 5.0561e-08 | 3.5378e-08 | 2.4745e-08 | 1.7301e-08 | 1.2092e-08 | 8.449e-09 | 5.9013e-09 | 4.1205e-09 | 2.8762e-09 | 2.007e-09 | 1.4001e-09 | 9.764e-10 | 6.8073e-10 | 4.7447e-10 | 3.3061e-10 | 2.3031e-10 | 1.6039e-10 | 1.1167e-10 | 7.7733e-11 | 5.4095e-11 | 3.7636e-11 | 2.6178e-11 | 1.8204e-11 | 1.2657e-11 | 8.7983e-12 | 6.1146e-12 | 4.2481e-12 | 2.9507e-12 | 2.0487e-12 | 1.4224e-12 | 9.8749e-13 | 6.8557e-13 | 4.7609e-13 | 3.3056e-13 | 2.2909e-13 | 1.5964e-13 | 1.1039e-13 | 7.6223e-14 | 5.2367e-14 | 3.5906e-14 | 2.5658e-14 | 1.8773e-14 | 1.2587e-14 | 7.8106e-15 | 5.9631e-15 | 4.6017e-15 | 3.4591e-15 | 2.9237e-15 | 2.7675e-15 | 2.0199e-15 | 1.2326e-15 | 1.3631e-15 | 7.9422e-16 | 1.3646e-15 | 8.1709e-16 | 1.31e-15 | 2.2313e-15 | 9.2482e-16 | 9.639e-16 | 1.3598e-15 | 1.4536e-15 | 1.3391e-15 | 2.7172e-16 | 8.9686e-16 | 1.7965e-15 | 2.4923e-15 | 2.1079e-15 | 1.2148e-15 | 7.156e-16 | 1.7849e-15 | 1.778e-15 | 9.1452e-16 | 1.3577e-15 | 9.7116e-16
Qr44 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
Qr44 | y-axis | 1 | 0.98968 | 0.95961 | 0.91221 | 0.85109 | 0.78043 | 0.70444 | 0.62692 | 0.55096 | 0.47887 | 0.41219 | 0.35181 | 0.29805 | 0.25088 | 0.20997 | 0.17486 | 0.14497 | 0.11972 | 0.098527 | 0.080826 | 0.066118 | 0.053947 | 0.043914 | 0.03567 | 0.028918 | 0.023401 | 0.018905 | 0.015249 | 0.012283 | 0.0098804 | 0.0079379 | 0.0063698 | 0.0051058 | 0.0040884 | 0.0032706 | 0.0026139 | 0.0020873 | 0.0016654 | 0.0013277 | 0.0010577 | 0.00084199 | 0.00066983 | 0.00053252 | 0.0004231 | 0.00033596 | 0.00026661 | 0.00021147 | 0.00016764 | 0.00013282 | 0.00010519 | 8.3265e-05 | 6.5881e-05 | 5.2103e-05 | 4.1189e-05 | 3.2548e-05 | 2.5709e-05 | 2.0299e-05 | 1.6022e-05 | 1.2642e-05 | 9.9707e-06 | 7.8615e-06 | 6.1963e-06 | 4.8823e-06 | 3.8457e-06 | 3.0283e-06 | 2.3839e-06 | 1.8761e-06 | 1.476e-06 | 1.1609e-06 | 9.1285e-07 | 7.1759e-07 | 5.6396e-07 | 4.431e-07 | 3.4805e-07 | 2.7333e-07 | 2.146e-07 | 1.6844e-07 | 1.3219e-07 | 1.0371e-07 | 8.1349e-08 | 6.3795e-08 | 5.0019e-08 | 3.9209e-08 | 3.0729e-08 | 2.4078e-08 | 1.8863e-08 | 1.4774e-08 | 1.1569e-08 | 9.0581e-09 | 7.0905e-09 | 5.5493e-09 | 4.3423e-09 | 3.3972e-09 | 2.6573e-09 | 2.0781e-09 | 1.6249e-09 | 1.2704e-09 | 9.9297e-10 | 7.7602e-10 | 6.0636e-10 | 4.7372e-10 | 3.7003e-10 | 2.8899e-10 | 2.2566e-10 | 1.7618e-10 | 1.3752e-10 | 1.0733e-10 | 8.3759e-11 | 6.5351e-11 | 5.0982e-11 | 3.9765e-11 | 3.101e-11 | 2.4181e-11 | 1.8853e-11 | 1.4695e-11 | 1.1454e-11 | 8.9267e-12 | 6.9556e-12 | 5.4201e-12 | 4.224e-12 | 3.2904e-12 | 2.5637e-12 | 1.9994e-12 | 1.5611e-12 | 1.2203e-12 | 9.5733e-13 | 7.6031e-13 | 6.1579e-13 | 5.1705e-13
TEST2_CA_QRM_LG1 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
TEST2_CA_QRM_LG1 | y-axis | 1 | 0.98158 | 0.92903 | 0.84964 | 0.75318 | 0.64959 | 0.54716 | 0.45176 | 0.3668 | 0.29367 | 0.2324 | 0.18211 | 0.14153 | 0.10922 | 0.083777 | 0.063924 | 0.048553 | 0.036729 | 0.027686 | 0.020802 | 0.015585 | 0.011646 | 0.0086825 | 0.006459 | 0.0047955 | 0.0035539 | 0.0026294 | 0.0019424 | 0.0014328 | 0.0010555 | 0.00077658 | 0.00057069 | 0.00041892 | 0.0003072 | 0.00022505 | 0.00016472 | 0.00012045 | 8.801e-05 | 6.4255e-05 | 4.6877e-05 | 3.4174e-05 | 2.4897e-05 | 1.8126e-05 | 1.3188e-05 | 9.59e-06 | 6.9695e-06 | 5.0622e-06 | 3.675e-06 | 2.6665e-06 | 1.9339e-06 | 1.4018e-06 | 1.0157e-06 | 7.3563e-07 | 5.3255e-07 | 3.8537e-07 | 2.7876e-07 | 2.0156e-07 | 1.4569e-07 | 1.0527e-07 | 7.6031e-08 | 5.4897e-08 | 3.9624e-08 | 2.8591e-08 | 2.0624e-08 | 1.4872e-08 | 1.0721e-08 | 7.7263e-09 | 5.5666e-09 | 4.0095e-09 | 2.8871e-09 | 2.0784e-09 | 1.4958e-09 | 1.0762e-09 | 7.7415e-10 | 5.5673e-10 | 4.0027e-10 | 2.8772e-10 | 2.0676e-10 | 1.4855e-10 | 1.0671e-10 | 7.6633e-11 | 5.5022e-11 | 3.9497e-11 | 2.8347e-11 | 2.0339e-11 | 1.4591e-11 | 1.0466e-11 | 7.5058e-12 | 5.3815e-12 | 3.8569e-12 | 2.763e-12 | 1.9794e-12 | 1.419e-12 | 1.0166e-12 | 7.2839e-13 | 5.2274e-13 | 3.7469e-13 | 2.6773e-13 | 1.9066e-13 | 1.3549e-13 | 9.6554e-14 | 6.9792e-14 | 5.036e-14 | 3.5422e-14 | 2.5927e-14 | 2.0154e-14 | 1.4562e-14 | 9.8274e-15 | 7.1121e-15 | 5.0266e-15 | 4.0662e-15 | 3.1738e-15 | 1.1259e-15 | 6.5838e-16 | 6.7122e-16 | 6.2295e-16 | 1.0361e-15 | 1.6569e-15 | 1.749e-15 | 1.592e-15 | 1.2981e-15 | 6.0856e-16 | 2.1905e-15 | 2.9359e-15 | 1.8856e-15 | 7.1172e-16 | 4.9537e-16 | 3.6264e-16 | 3.5474e-16
TEST2_CA_QRM_LG2 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
TEST2_CA_QRM_LG2 | y-axis | 1 | 0.97684 | 0.91158 | 0.81532 | 0.70221 | 0.58549 | 0.47511 | 0.37703 | 0.29379 | 0.22554 | 0.17104 | 0.1284 | 0.095583 | 0.070643 | 0.051891 | 0.037916 | 0.027577 | 0.019976 | 0.014419 | 0.010374 | 0.0074421 | 0.0053251 | 0.0038013 | 0.0027077 | 0.0019249 | 0.001366 | 0.0009677 | 0.00068448 | 0.00048346 | 0.00034101 | 0.00024024 | 0.00016904 | 0.00011881 | 8.3425e-05 | 5.8519e-05 | 4.101e-05 | 2.8715e-05 | 2.0089e-05 | 1.4044e-05 | 9.8099e-06 | 6.8476e-06 | 4.7766e-06 | 3.3298e-06 | 2.3198e-06 | 1.6151e-06 | 1.1239e-06 | 7.8163e-07 | 5.4331e-07 | 3.7747e-07 | 2.6211e-07 | 1.8193e-07 | 1.2622e-07 | 8.7525e-08 | 6.0669e-08 | 4.2036e-08 | 2.9114e-08 | 2.0157e-08 | 1.395e-08 | 9.6508e-09 | 6.6743e-09 | 4.6142e-09 | 3.1889e-09 | 2.2032e-09 | 1.5216e-09 | 1.0506e-09 | 7.2518e-10 | 5.0041e-10 | 3.452e-10 | 2.3807e-10 | 1.6414e-10 | 1.1314e-10 | 7.7961e-11 | 5.3709e-11 | 3.6991e-11 | 2.5471e-11 | 1.7536e-11 | 1.2069e-11 | 8.3036e-12 | 5.713e-12 | 3.9295e-12 | 2.7009e-12 | 1.8554e-12 | 1.2757e-12 | 8.7624e-13 | 6.0228e-13 | 4.1451e-13 | 2.8538e-13 | 1.9544e-13 | 1.3436e-13 | 9.2605e-14 | 6.4481e-14 | 4.3924e-14 | 2.9332e-14 | 1.9336e-14 | 1.2852e-14 | 9.2634e-15 | 6.5637e-15 | 4.0013e-15 | 2.3677e-15 | 2.3832e-15 | 1.9845e-15 | 8.8979e-16 | 5.7357e-16 | 9.8312e-16 | 1.2179e-15 | 1.2349e-15 | 4.6545e-16 | 5.4271e-16 | 6.3834e-16 | 1.8894e-16 | 3.2098e-16 | 1.4512e-15 | 1.6345e-15 | 1.1216e-15 | 7.392e-16 | 6.8725e-16 | 9.5404e-16 | 1.3309e-15 | 1.1783e-15 | 1.8028e-16 | 1.7856e-15 | 2.2325e-15 | 9.5058e-16 | 6.7927e-16 | 7.6726e-16 | 8.2267e-16 | 1.0213e-15 | 1.1986e-15 | 3.8821e-16
TEST2_CA_QRM_LG3 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
TEST2_CA_QRM_LG3 | y-axis | 1 | 0.9788 | 0.91876 | 0.82931 | 0.72276 | 0.61101 | 0.50341 | 0.40596 | 0.32163 | 0.25114 | 0.19375 | 0.14798 | 0.11208 | 0.084289 | 0.063001 | 0.046842 | 0.034668 | 0.025554 | 0.018768 | 0.013741 | 0.010031 | 0.0073037 | 0.0053055 | 0.0038456 | 0.002782 | 0.0020089 | 0.0014482 | 0.0010424 | 0.00074919 | 0.00053775 | 0.0003855 | 0.00027603 | 0.00019743 | 0.00014106 | 0.00010069 | 7.1806e-05 | 5.1163e-05 | 3.6424e-05 | 2.5911e-05 | 1.8418e-05 | 1.3083e-05 | 9.2865e-06 | 6.5876e-06 | 4.6701e-06 | 3.3088e-06 | 2.343e-06 | 1.6582e-06 | 1.1729e-06 | 8.292e-07 | 5.8594e-07 | 4.1385e-07 | 2.9216e-07 | 2.0617e-07 | 1.4543e-07 | 1.0254e-07 | 7.2266e-08 | 5.0913e-08 | 3.5856e-08 | 2.5243e-08 | 1.7764e-08 | 1.2497e-08 | 8.7892e-09 | 6.1792e-09 | 4.3429e-09 | 3.0513e-09 | 2.1432e-09 | 1.505e-09 | 1.0565e-09 | 7.4141e-10 | 5.2017e-10 | 3.6485e-10 | 2.5585e-10 | 1.7936e-10 | 1.2571e-10 | 8.8082e-11 | 6.1704e-11 | 4.3216e-11 | 3.0261e-11 | 2.1185e-11 | 1.4827e-11 | 1.0374e-11 | 7.2573e-12 | 5.0762e-12 | 3.5496e-12 | 2.4813e-12 | 1.7343e-12 | 1.213e-12 | 8.4857e-13 | 5.9261e-13 | 4.1289e-13 | 2.8788e-13 | 2.0105e-13 | 1.407e-13 | 9.7499e-14 | 6.7653e-14 | 4.7478e-14 | 3.3285e-14 | 2.3424e-14 | 1.6308e-14 | 1.0609e-14 | 6.9857e-15 | 4.9509e-15 | 3.5964e-15 | 3.0818e-15 | 1.9277e-15 | 9.873e-16 | 6.2781e-16 | 4.1648e-16 | 6.9587e-16 | 6.7112e-16 | 3.5904e-16 | 3.7311e-16 | 1.2763e-16 | 6.5594e-16 | 2.0212e-16 | 7.7713e-16 | 6.5706e-16 | 8.3752e-16 | 3.4418e-16 | 1.0511e-15 | 1.1225e-15 | 5.863e-16 | 9.5165e-16 | 9.0316e-16 | 1.0193e-15 | 1.6786e-15 | 1.8559e-15 | 1.0675e-15 | 7.223e-16
TEST2_CA_QRM_LG4 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
TEST2_CA_QRM_LG4 | y-axis | 1 | 0.97898 | 0.91941 | 0.83059 | 0.72465 | 0.61338 | 0.50606 | 0.4087 | 0.3243 | 0.25361 | 0.19597 | 0.14992 | 0.11373 | 0.085662 | 0.064131 | 0.047758 | 0.035403 | 0.026137 | 0.019228 | 0.0141 | 0.01031 | 0.0075186 | 0.0054703 | 0.0039715 | 0.0028777 | 0.0020813 | 0.0015028 | 0.0010834 | 0.00077995 | 0.00056073 | 0.00040262 | 0.00028875 | 0.00020686 | 0.00014804 | 0.00010584 | 7.56e-05 | 5.3953e-05 | 3.8472e-05 | 2.7411e-05 | 1.9516e-05 | 1.3885e-05 | 9.8719e-06 | 7.0141e-06 | 4.9805e-06 | 3.5344e-06 | 2.5067e-06 | 1.7769e-06 | 1.2589e-06 | 8.9144e-07 | 6.3093e-07 | 4.4634e-07 | 3.1561e-07 | 2.2308e-07 | 1.576e-07 | 1.113e-07 | 7.857e-08 | 5.5443e-08 | 3.9109e-08 | 2.7577e-08 | 1.9439e-08 | 1.3697e-08 | 9.6484e-09 | 6.7942e-09 | 4.7828e-09 | 3.3658e-09 | 2.3679e-09 | 1.6654e-09 | 1.171e-09 | 8.2311e-10 | 5.7842e-10 | 4.0636e-10 | 2.8541e-10 | 2.0041e-10 | 1.4069e-10 | 9.8737e-11 | 6.9278e-11 | 4.8598e-11 | 3.4083e-11 | 2.3897e-11 | 1.6751e-11 | 1.1741e-11 | 8.227e-12 | 5.7627e-12 | 4.0354e-12 | 2.8253e-12 | 1.9784e-12 | 1.3865e-12 | 9.7078e-13 | 6.7855e-13 | 4.74e-13 | 3.3128e-13 | 2.3222e-13 | 1.6373e-13 | 1.149e-13 | 7.9537e-14 | 5.5027e-14 | 3.8413e-14 | 2.6401e-14 | 1.8341e-14 | 1.4508e-14 | 1.1029e-14 | 7.4663e-15 | 5.5118e-15 | 3.6232e-15 | 1.5139e-15 | 1.2069e-15 | 1.1106e-15 | 1.4583e-15 | 1.768e-15 | 1.0539e-15 | 4.377e-16 | 8.7339e-16 | 9.7017e-16 | 1.3603e-15 | 1.0906e-15 | 5.049e-16 | 1.0052e-15 | 1.385e-15 | 2.376e-16 | 5.7191e-16 | 8.3384e-16 | 1.4531e-15 | 6.9998e-16 | 1.3443e-15 | 1.653e-16 | 1.7449e-15 | 2.203e-15 | 1.1502e-15 | 1.1639e-15
TEST2_CA_QRM_LG5 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
TEST2_CA_QRM_LG5 | y-axis | 1 | 0.98229 | 0.93168 | 0.85493 | 0.76121 | 0.65994 | 0.5591 | 0.46448 | 0.37957 | 0.30592 | 0.24373 | 0.1923 | 0.15047 | 0.11692 | 0.090304 | 0.069382 | 0.053063 | 0.040419 | 0.030678 | 0.02321 | 0.01751 | 0.013176 | 0.0098907 | 0.0074088 | 0.0055388 | 0.0041333 | 0.0030793 | 0.0022905 | 0.0017014 | 0.001262 | 0.00093497 | 0.00069186 | 0.0005114 | 0.00037761 | 0.00027855 | 0.00020529 | 0.00015117 | 0.00011122 | 8.1763e-05 | 6.0064e-05 | 4.4092e-05 | 3.2345e-05 | 2.3712e-05 | 1.7373e-05 | 1.272e-05 | 9.3086e-06 | 6.8082e-06 | 4.9768e-06 | 3.6362e-06 | 2.6554e-06 | 1.9383e-06 | 1.4141e-06 | 1.0313e-06 | 7.5177e-07 | 5.4779e-07 | 3.99e-07 | 2.9051e-07 | 2.1144e-07 | 1.5383e-07 | 1.1188e-07 | 8.1342e-08 | 5.912e-08 | 4.2955e-08 | 3.12e-08 | 2.2654e-08 | 1.6445e-08 | 1.1934e-08 | 8.6576e-09 | 6.2791e-09 | 4.5528e-09 | 3.3002e-09 | 2.3916e-09 | 1.7327e-09 | 1.2551e-09 | 9.0884e-10 | 6.5797e-10 | 4.7624e-10 | 3.4462e-10 | 2.4932e-10 | 1.8033e-10 | 1.304e-10 | 9.4281e-11 | 6.815e-11 | 4.9251e-11 | 3.5585e-11 | 2.5706e-11 | 1.8566e-11 | 1.3406e-11 | 9.6784e-12 | 6.986e-12 | 5.0421e-12 | 3.6383e-12 | 2.6241e-12 | 1.8925e-12 | 1.365e-12 | 9.8365e-13 | 7.0849e-13 | 5.1074e-13 | 3.6814e-13 | 2.6467e-13 | 1.9041e-13 | 1.3665e-13 | 9.7725e-14 | 7.0506e-14 | 5.0663e-14 | 3.6656e-14 | 2.7274e-14 | 1.9733e-14 | 1.4238e-14 | 1.0751e-14 | 8.7486e-15 | 6.5703e-15 | 4.3349e-15 | 3.6881e-15 | 3.6749e-15 | 3.4745e-15 | 2.1616e-15 | 1.2257e-15 | 9.8043e-16 | 1.3786e-15 | 1.5262e-15 | 1.2936e-15 | 5.7486e-16 | 1.2995e-15 | 1.0061e-15 | 1.4645e-15 | 1.9945e-15 | 1.0172e-15 | 1.176e-15
TEST2_CA_QRM_SM1 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
TEST2_CA_QRM_SM1 | y-axis | 1 | 0.98064 | 0.92555 | 0.84271 | 0.74274 | 0.63624 | 0.53188 | 0.43562 | 0.35073 | 0.27841 | 0.2184 | 0.16964 | 0.13067 | 0.099948 | 0.075984 | 0.057463 | 0.043257 | 0.032432 | 0.024229 | 0.018042 | 0.013397 | 0.0099222 | 0.0073313 | 0.0054052 | 0.0039773 | 0.0029214 | 0.0021421 | 0.0015683 | 0.0011466 | 0.00083712 | 0.00061042 | 0.00044458 | 0.00032345 | 0.00023507 | 0.00017067 | 0.00012381 | 8.9728e-05 | 6.4977e-05 | 4.7016e-05 | 3.3994e-05 | 2.4562e-05 | 1.7734e-05 | 1.2796e-05 | 9.2275e-06 | 6.65e-06 | 4.7898e-06 | 3.448e-06 | 2.4808e-06 | 1.784e-06 | 1.2823e-06 | 9.2123e-07 | 6.6154e-07 | 4.7485e-07 | 3.4069e-07 | 2.4434e-07 | 1.7517e-07 | 1.2553e-07 | 8.9924e-08 | 6.4394e-08 | 4.6096e-08 | 3.2986e-08 | 2.3597e-08 | 1.6875e-08 | 1.2064e-08 | 8.6216e-09 | 6.1598e-09 | 4.3997e-09 | 3.1416e-09 | 2.2426e-09 | 1.6004e-09 | 1.1419e-09 | 8.1445e-10 | 5.8078e-10 | 4.1404e-10 | 2.951e-10 | 2.1028e-10 | 1.498e-10 | 1.0669e-10 | 7.5974e-11 | 5.4087e-11 | 3.8496e-11 | 2.7393e-11 | 1.9488e-11 | 1.3862e-11 | 9.8581e-12 | 7.0091e-12 | 4.9823e-12 | 3.5408e-12 | 2.5156e-12 | 1.7877e-12 | 1.2709e-12 | 9.0314e-13 | 6.4012e-13 | 4.5301e-13 | 3.2221e-13 | 2.2976e-13 | 1.6316e-13 | 1.1518e-13 | 8.0626e-14 | 5.6076e-14 | 3.998e-14 | 2.9453e-14 | 2.1698e-14 | 1.5175e-14 | 1.0638e-14 | 8.1553e-15 | 5.7704e-15 | 4.2934e-15 | 3.8164e-15 | 3.1215e-15 | 2.688e-15 | 1.794e-15 | 5.7203e-17 | 3.6969e-16 | 1.8511e-15 | 1.3029e-15 | 8.4012e-16 | 9.4584e-16 | 1.224e-16 | 8.5077e-16 | 1.9387e-15 | 2.7061e-15 | 1.951e-15 | 9.3028e-16 | 1.2833e-15 | 1.6237e-15 | 1.0616e-15 | 1.4003e-15 | 1.2686e-15
TEST2_CA_QRM_SM2 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
TEST2_CA_QRM_SM2 | y-axis | 1 | 0.9799 | 0.92281 | 0.83729 | 0.73463 | 0.62594 | 0.5202 | 0.42338 | 0.33866 | 0.26703 | 0.20806 | 0.16051 | 0.1228 | 0.093277 | 0.070425 | 0.052892 | 0.039542 | 0.029442 | 0.021843 | 0.016154 | 0.011912 | 0.0087615 | 0.006429 | 0.0047073 | 0.0034399 | 0.0025091 | 0.0018272 | 0.0013285 | 0.00096454 | 0.00069935 | 0.00050643 | 0.0003663 | 0.00026465 | 0.00019101 | 0.00013773 | 9.9218e-05 | 7.1412e-05 | 5.1356e-05 | 3.6903e-05 | 2.6498e-05 | 1.9013e-05 | 1.3633e-05 | 9.7693e-06 | 6.9961e-06 | 5.0071e-06 | 3.5815e-06 | 2.5604e-06 | 1.8295e-06 | 1.3065e-06 | 9.3261e-07 | 6.6538e-07 | 4.7451e-07 | 3.3825e-07 | 2.4101e-07 | 1.7166e-07 | 1.2221e-07 | 8.6974e-08 | 6.1874e-08 | 4.4002e-08 | 3.1281e-08 | 2.223e-08 | 1.5792e-08 | 1.1215e-08 | 7.9625e-09 | 5.6513e-09 | 4.0098e-09 | 2.8442e-09 | 2.0169e-09 | 1.4298e-09 | 1.0133e-09 | 7.1797e-10 | 5.0857e-10 | 3.6015e-10 | 2.5498e-10 | 1.8048e-10 | 1.2772e-10 | 9.0355e-11 | 6.3908e-11 | 4.5193e-11 | 3.1952e-11 | 2.2584e-11 | 1.5959e-11 | 1.1275e-11 | 7.9656e-12 | 5.6255e-12 | 3.972e-12 | 2.8043e-12 | 1.9788e-12 | 1.3953e-12 | 9.8445e-13 | 6.9546e-13 | 4.9173e-13 | 3.4754e-13 | 2.4468e-13 | 1.7193e-13 | 1.2156e-13 | 8.5762e-14 | 5.9716e-14 | 4.1469e-14 | 2.9673e-14 | 2.203e-14 | 1.5803e-14 | 1.039e-14 | 7.3177e-15 | 6.669e-15 | 5.4903e-15 | 3.606e-15 | 2.7591e-15 | 3.3237e-15 | 2.4816e-15 | 1.1415e-15 | 1.1382e-15 | 1.5453e-15 | 3.9759e-16 | 9.036e-16 | 1.4374e-15 | 7.725e-16 | 7.6042e-16 | 1.5543e-15 | 1.4331e-15 | 4.223e-16 | 9.5274e-16 | 3.432e-16 | 4.0948e-16 | 9.451e-16 | 6.2543e-16 | 1.0367e-15 | 1.045e-15 | 8.4414e-16
TEST2_CA_QRM_SM3 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
TEST2_CA_QRM_SM3 | y-axis | 1 | 0.98247 | 0.93235 | 0.85627 | 0.76326 | 0.66259 | 0.56217 | 0.46777 | 0.38289 | 0.30912 | 0.2467 | 0.19498 | 0.15284 | 0.11897 | 0.092048 | 0.070846 | 0.054278 | 0.041418 | 0.031492 | 0.023868 | 0.018038 | 0.013597 | 0.010225 | 0.0076729 | 0.0057464 | 0.0042958 | 0.0032061 | 0.002389 | 0.0017777 | 0.001321 | 0.00098037 | 0.00072673 | 0.00053813 | 0.00039805 | 0.00029416 | 0.00021717 | 0.0001602 | 0.00011807 | 8.6956e-05 | 6.3991e-05 | 4.7058e-05 | 3.4582e-05 | 2.5397e-05 | 1.864e-05 | 1.3673e-05 | 1.0023e-05 | 7.3438e-06 | 5.3779e-06 | 3.9362e-06 | 2.8796e-06 | 2.1056e-06 | 1.539e-06 | 1.1243e-06 | 8.2103e-07 | 5.9932e-07 | 4.373e-07 | 3.1896e-07 | 2.3256e-07 | 1.695e-07 | 1.2349e-07 | 8.9944e-08 | 6.5488e-08 | 4.7666e-08 | 3.4683e-08 | 2.5228e-08 | 1.8346e-08 | 1.3337e-08 | 9.6925e-09 | 7.0422e-09 | 5.1151e-09 | 3.7144e-09 | 2.6966e-09 | 1.9571e-09 | 1.4201e-09 | 1.0302e-09 | 7.4714e-10 | 5.4173e-10 | 3.9271e-10 | 2.8461e-10 | 2.0622e-10 | 1.4939e-10 | 1.082e-10 | 7.8349e-11 | 5.6721e-11 | 4.1054e-11 | 2.971e-11 | 2.1497e-11 | 1.5551e-11 | 1.1248e-11 | 8.134e-12 | 5.8806e-12 | 4.2493e-12 | 3.0696e-12 | 2.2189e-12 | 1.6037e-12 | 1.1582e-12 | 8.3638e-13 | 6.0322e-13 | 4.3555e-13 | 3.1533e-13 | 2.2753e-13 | 1.6309e-13 | 1.1674e-13 | 8.4357e-14 | 6.1775e-14 | 4.5226e-14 | 3.2237e-14 | 2.3091e-14 | 1.7638e-14 | 1.3647e-14 | 9.6074e-15 | 5.9238e-15 | 3.7256e-15 | 3.8912e-15 | 3.3649e-15 | 2.4301e-15 | 1.6594e-15 | 6.9214e-16 | 1.4409e-15 | 1.5965e-15 | 9.8513e-16 | 2.022e-15 | 1.4634e-15 | 1.2441e-15 | 2.2515e-15 | 1.6073e-15 | 1.129e-15 | 5.1401e-16 | 7.0064e-16
TEST2_CA_QRM_SM4 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
TEST2_CA_QRM_SM4 | y-axis | 1 | 0.97836 | 0.91716 | 0.82619 | 0.71814 | 0.60524 | 0.49696 | 0.39932 | 0.31519 | 0.24518 | 0.18842 | 0.14336 | 0.10816 | 0.081019 | 0.060321 | 0.044674 | 0.032934 | 0.024181 | 0.01769 | 0.012901 | 0.0093809 | 0.0068037 | 0.0049229 | 0.0035543 | 0.0025612 | 0.0018422 | 0.0013228 | 0.00094841 | 0.00067899 | 0.00048545 | 0.00034664 | 0.00024724 | 0.00017614 | 0.00012536 | 8.913e-05 | 6.3313e-05 | 4.4935e-05 | 3.1865e-05 | 2.2579e-05 | 1.5987e-05 | 1.1311e-05 | 7.9975e-06 | 5.651e-06 | 3.9905e-06 | 2.8162e-06 | 1.9863e-06 | 1.4002e-06 | 9.8656e-07 | 6.9474e-07 | 4.89e-07 | 3.4403e-07 | 2.4192e-07 | 1.7005e-07 | 1.1948e-07 | 8.3909e-08 | 5.8906e-08 | 4.1338e-08 | 2.8999e-08 | 2.0335e-08 | 1.4255e-08 | 9.989e-09 | 6.9975e-09 | 4.9003e-09 | 3.4305e-09 | 2.4009e-09 | 1.6797e-09 | 1.1749e-09 | 8.2151e-10 | 5.7427e-10 | 4.0132e-10 | 2.8039e-10 | 1.9585e-10 | 1.3676e-10 | 9.5475e-11 | 6.6637e-11 | 4.6497e-11 | 3.2437e-11 | 2.2624e-11 | 1.5775e-11 | 1.0998e-11 | 7.666e-12 | 5.3421e-12 | 3.7219e-12 | 2.5928e-12 | 1.8057e-12 | 1.2563e-12 | 8.7385e-13 | 6.0763e-13 | 4.2319e-13 | 2.9538e-13 | 2.056e-13 | 1.4238e-13 | 9.8606e-14 | 6.8445e-14 | 4.7652e-14 | 3.4174e-14 | 2.4265e-14 | 1.6633e-14 | 1.094e-14 | 7.0628e-15 | 4.8765e-15 | 4.2792e-15 | 4.0521e-15 | 3.1909e-15 | 1.8398e-15 | 1.245e-15 | 1.2627e-15 | 1.3185e-15 | 1.1373e-15 | 1.7737e-15 | 2.1969e-15 | 2.2121e-16 | 2.0744e-16 | 1.0705e-15 | 1.4717e-15 | 5.8123e-16 | 1.6942e-15 | 5.409e-16 | 1.0182e-15 | 1.2001e-15 | 9.9903e-16 | 8.4031e-16 | 1.1778e-15 | 9.0185e-16 | 1.1961e-15 | 6.5799e-16 | 1.2239e-15 | 1.4459e-15 | 8.1277e-16
TEST2_CA_QRM_SM5 | x-axis | 0 | 0.047628 | 0.095256 | 0.14288 | 0.19051 | 0.23814 | 0.28577 | 0.3334 | 0.38102 | 0.42865 | 0.47628 | 0.52391 | 0.57153 | 0.61916 | 0.66679 | 0.71442 | 0.76205 | 0.80967 | 0.8573 | 0.90493 | 0.95256 | 1.0002 | 1.0478 | 1.0954 | 1.1431 | 1.1907 | 1.2383 | 1.286 | 1.3336 | 1.3812 | 1.4288 | 1.4765 | 1.5241 | 1.5717 | 1.6193 | 1.667 | 1.7146 | 1.7622 | 1.8099 | 1.8575 | 1.9051 | 1.9527 | 2.0004 | 2.048 | 2.0956 | 2.1433 | 2.1909 | 2.2385 | 2.2861 | 2.3338 | 2.3814 | 2.429 | 2.4767 | 2.5243 | 2.5719 | 2.6195 | 2.6672 | 2.7148 | 2.7624 | 2.81 | 2.8577 | 2.9053 | 2.9529 | 3.0006 | 3.0482 | 3.0958 | 3.1434 | 3.1911 | 3.2387 | 3.2863 | 3.334 | 3.3816 | 3.4292 | 3.4768 | 3.5245 | 3.5721 | 3.6197 | 3.6673 | 3.715 | 3.7626 | 3.8102 | 3.8579 | 3.9055 | 3.9531 | 4.0007 | 4.0484 | 4.096 | 4.1436 | 4.1913 | 4.2389 | 4.2865 | 4.3341 | 4.3818 | 4.4294 | 4.477 | 4.5247 | 4.5723 | 4.6199 | 4.6675 | 4.7152 | 4.7628 | 4.8104 | 4.858 | 4.9057 | 4.9533 | 5.0009 | 5.0486 | 5.0962 | 5.1438 | 5.1914 | 5.2391 | 5.2867 | 5.3343 | 5.382 | 5.4296 | 5.4772 | 5.5248 | 5.5725 | 5.6201 | 5.6677 | 5.7153 | 5.763 | 5.8106 | 5.8582 | 5.9059 | 5.9535 | 6.0011 | 6.0487 | 6.0964
TEST2_CA_QRM_SM5 | y-axis | 1 | 0.98253 | 0.93255 | 0.85668 | 0.76388 | 0.66339 | 0.56311 | 0.46877 | 0.3839 | 0.31009 | 0.24761 | 0.1958 | 0.15356 | 0.1196 | 0.092582 | 0.071296 | 0.054652 | 0.041726 | 0.031743 | 0.024071 | 0.018202 | 0.013727 | 0.010329 | 0.0077548 | 0.0058109 | 0.0043463 | 0.0032455 | 0.0024197 | 0.0018014 | 0.0013394 | 0.00099455 | 0.00073765 | 0.0005465 | 0.00040447 | 0.00029905 | 0.00022091 | 0.00016304 | 0.00012023 | 8.8594e-05 | 6.5232e-05 | 4.7996e-05 | 3.529e-05 | 2.5931e-05 | 1.9042e-05 | 1.3975e-05 | 1.025e-05 | 7.5144e-06 | 5.5057e-06 | 4.0319e-06 | 2.9512e-06 | 2.1591e-06 | 1.5789e-06 | 1.1541e-06 | 8.4326e-07 | 6.1587e-07 | 4.4962e-07 | 3.2812e-07 | 2.3936e-07 | 1.7455e-07 | 1.2725e-07 | 9.2727e-08 | 6.755e-08 | 4.9193e-08 | 3.5813e-08 | 2.6065e-08 | 1.8964e-08 | 1.3794e-08 | 1.003e-08 | 7.2913e-09 | 5.2989e-09 | 3.8499e-09 | 2.7964e-09 | 2.0307e-09 | 1.4743e-09 | 1.0701e-09 | 7.7648e-10 | 5.6331e-10 | 4.0857e-10 | 2.9627e-10 | 2.1478e-10 | 1.5568e-10 | 1.1281e-10 | 8.1733e-11 | 5.9204e-11 | 4.2876e-11 | 3.1043e-11 | 2.2472e-11 | 1.6265e-11 | 1.177e-11 | 8.5153e-12 | 6.1589e-12 | 4.4547e-12 | 3.2213e-12 | 2.3278e-12 | 1.683e-12 | 1.2174e-12 | 8.8035e-13 | 6.3665e-13 | 4.6037e-13 | 3.3208e-13 | 2.3878e-13 | 1.7214e-13 | 1.2488e-13 | 9.0878e-14 | 6.5879e-14 | 4.8026e-14 | 3.4251e-14 | 2.3844e-14 | 1.739e-14 | 1.3357e-14 | 1.079e-14 | 7.489e-15 | 4.7494e-15 | 3.4894e-15 | 1.3363e-15 | 4.7088e-16 | 1.0381e-15 | 5.9328e-16 | 1.2124e-15 | 1.5043e-15 | 1.0319e-15 | 1.138e-15 | 8.1151e-16 | 2.3079e-15 | 1.2651e-15 | 5.2819e-16 | 1.1779e-15 | 1.2477e-15 | 1.5645e-15

## ESF
Scan_description | X / Y | ESF_data
1 mm slice thickness | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
1 mm slice thickness | y-axis | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0311 | 34.0312 | 34.0312 | 34.0312 | 34.0312 | 34.0312 | 34.0312 | 34.0312 | 34.0313 | 34.0313 | 34.0313 | 34.0314 | 34.0315 | 34.0316 | 34.0317 | 34.0319 | 34.0321 | 34.0323 | 34.0326 | 34.0331 | 34.0336 | 34.0343 | 34.0352 | 34.0363 | 34.0377 | 34.0395 | 34.0418 | 34.0448 | 34.0486 | 34.0534 | 34.0596 | 34.0675 | 34.0776 | 34.0905 | 34.1069 | 34.1279 | 34.1548 | 34.189 | 34.2327 | 34.2885 | 34.3598 | 34.4507 | 34.5667 | 34.7147 | 34.9034 | 35.144 | 35.4505 | 35.8409 | 36.3374 | 36.9685 | 37.7694 | 38.7842 | 40.0671 | 41.6846 | 43.7169 | 46.2594 | 49.4229 | 53.3327 | 58.1248 | 63.9387 | 70.9058 | 79.1324 | 88.6783 | 99.5336 | 111.5981 | 124.6695 | 138.4469 | 152.5532 | 166.5737 | 180.1033 | 192.7925 | 204.3793 | 214.7038 | 223.7049 | 231.4041 | 237.8832 | 243.2611 | 247.6742 | 251.2617 | 254.1559 | 256.4765 | 258.3279 | 259.7992 | 260.9647 | 261.8858 | 262.6122 | 263.1842 | 263.6341 | 263.9876 | 264.2652 | 264.483 | 264.6538 | 264.7877 | 264.8927 | 264.9749 | 265.0394 | 265.0899 | 265.1294 | 265.1604 | 265.1846 | 265.2036 | 265.2185 | 265.2302 | 265.2393 | 265.2464 | 265.252 | 265.2564 | 265.2598 | 265.2625 | 265.2646 | 265.2663 | 265.2676 | 265.2686 | 265.2694 | 265.27 | 265.2705 | 265.2708 | 265.2711 | 265.2714 | 265.2716 | 265.2717 | 265.2718 | 265.2719 | 265.272 | 265.272 | 265.2721 | 265.2721 | 265.2721 | 265.2721 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722 | 265.2722
100 kV | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
100 kV | y-axis | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8922 | 22.8923 | 22.8923 | 22.8923 | 22.8923 | 22.8924 | 22.8924 | 22.8925 | 22.8926 | 22.8927 | 22.8928 | 22.893 | 22.8932 | 22.8935 | 22.8938 | 22.8943 | 22.8948 | 22.8956 | 22.8965 | 22.8976 | 22.8991 | 22.9009 | 22.9032 | 22.9062 | 22.9099 | 22.9146 | 22.9206 | 22.9282 | 22.9379 | 22.9501 | 22.9655 | 22.9851 | 23.0099 | 23.0413 | 23.0811 | 23.1314 | 23.1952 | 23.276 | 23.3783 | 23.5078 | 23.6718 | 23.8791 | 24.1415 | 24.4731 | 24.8922 | 25.4213 | 26.0888 | 26.93 | 27.9884 | 29.3178 | 30.9838 | 33.0658 | 35.6584 | 38.8727 | 42.8362 | 47.6906 | 53.5877 | 60.6803 | 69.109 | 78.984 | 90.3625 | 103.2246 | 117.4526 | 132.8196 | 148.9944 | 165.5637 | 182.072 | 198.0706 | 213.1645 | 227.0486 | 239.5254 | 250.5046 | 259.9888 | 268.0517 | 274.8135 | 280.4198 | 285.0241 | 288.7761 | 291.8142 | 294.2616 | 296.225 | 297.7949 | 299.0467 | 300.0429 | 300.8342 | 301.462 | 301.9595 | 302.3534 | 302.6651 | 302.9117 | 303.1065 | 303.2605 | 303.3822 | 303.4783 | 303.5542 | 303.6142 | 303.6615 | 303.6989 | 303.7284 | 303.7517 | 303.7701 | 303.7846 | 303.796 | 303.8051 | 303.8122 | 303.8178 | 303.8223 | 303.8258 | 303.8286 | 303.8308 | 303.8325 | 303.8338 | 303.8349 | 303.8358 | 303.8364 | 303.837 | 303.8374 | 303.8377 | 303.838 | 303.8382 | 303.8383 | 303.8385 | 303.8386 | 303.8386 | 303.8387 | 303.8388 | 303.8388 | 303.8388 | 303.8388 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389 | 303.8389
2 mm slice thickness | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
2 mm slice thickness | y-axis | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7697 | 33.7698 | 33.7698 | 33.7698 | 33.7698 | 33.7698 | 33.7699 | 33.7699 | 33.77 | 33.77 | 33.7701 | 33.7702 | 33.7704 | 33.7705 | 33.7708 | 33.771 | 33.7714 | 33.7718 | 33.7723 | 33.773 | 33.7738 | 33.7749 | 33.7762 | 33.7779 | 33.78 | 33.7827 | 33.786 | 33.7902 | 33.7954 | 33.802 | 33.8103 | 33.8207 | 33.8338 | 33.8503 | 33.8709 | 33.8968 | 33.9294 | 33.9703 | 34.0217 | 34.0863 | 34.1673 | 34.269 | 34.3967 | 34.5569 | 34.7579 | 35.0099 | 35.3258 | 35.7215 | 36.2167 | 36.8359 | 37.6092 | 38.5735 | 39.7737 | 41.264 | 43.1091 | 45.3851 | 48.1804 | 51.5946 | 55.7371 | 60.7226 | 66.6645 | 73.6647 | 81.8001 | 91.106 | 101.5599 | 113.0676 | 125.4553 | 138.474 | 151.815 | 165.1375 | 178.1025 | 190.4066 | 201.8082 | 212.1424 | 221.3227 | 229.3339 | 236.2165 | 242.0507 | 246.9404 | 250.9993 | 254.3422 | 257.0772 | 259.3031 | 261.1067 | 262.563 | 263.7355 | 264.6773 | 265.4325 | 266.0371 | 266.5206 | 266.9068 | 267.2152 | 267.4612 | 267.6573 | 267.8137 | 267.9383 | 268.0376 | 268.1167 | 268.1796 | 268.2298 | 268.2697 | 268.3015 | 268.3268 | 268.347 | 268.363 | 268.3758 | 268.3859 | 268.394 | 268.4005 | 268.4056 | 268.4097 | 268.4129 | 268.4155 | 268.4176 | 268.4192 | 268.4205 | 268.4215 | 268.4224 | 268.423 | 268.4235 | 268.424 | 268.4243 | 268.4246 | 268.4248 | 268.4249 | 268.4251 | 268.4252 | 268.4253 | 268.4253 | 268.4254 | 268.4254 | 268.4255 | 268.4255 | 268.4255 | 268.4255 | 268.4255 | 268.4255 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256 | 268.4256
22 mAs | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
22 mAs | y-axis | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6068 | 32.6069 | 32.6069 | 32.6069 | 32.607 | 32.607 | 32.6071 | 32.6072 | 32.6073 | 32.6074 | 32.6076 | 32.6078 | 32.6081 | 32.6084 | 32.6088 | 32.6093 | 32.6099 | 32.6107 | 32.6117 | 32.6129 | 32.6145 | 32.6164 | 32.6188 | 32.6218 | 32.6255 | 32.6302 | 32.6361 | 32.6433 | 32.6524 | 32.6638 | 32.678 | 32.6957 | 32.7178 | 32.7455 | 32.7799 | 32.823 | 32.8767 | 32.9437 | 33.0274 | 33.1318 | 33.2621 | 33.4245 | 33.6271 | 33.8795 | 34.194 | 34.5856 | 35.0727 | 35.6782 | 36.43 | 37.3621 | 38.5157 | 39.9403 | 41.695 | 43.8491 | 46.483 | 49.6875 | 53.563 | 58.2162 | 63.7546 | 70.2789 | 77.8715 | 86.5832 | 96.4178 | 107.319 | 119.1599 | 131.7418 | 144.8024 | 158.0354 | 171.1179 | 183.7416 | 195.6404 | 206.6108 | 216.5211 | 225.3101 | 232.9782 | 239.5733 | 245.1762 | 249.8866 | 253.812 | 257.0592 | 259.7291 | 261.9134 | 263.6931 | 265.1384 | 266.3088 | 267.2547 | 268.0176 | 268.6322 | 269.1267 | 269.5241 | 269.8434 | 270.0997 | 270.3053 | 270.4702 | 270.6025 | 270.7085 | 270.7934 | 270.8615 | 270.9161 | 270.9598 | 270.9948 | 271.0228 | 271.0453 | 271.0633 | 271.0777 | 271.0892 | 271.0984 | 271.1058 | 271.1118 | 271.1165 | 271.1203 | 271.1234 | 271.1258 | 271.1277 | 271.1293 | 271.1306 | 271.1316 | 271.1324 | 271.133 | 271.1335 | 271.1339 | 271.1343 | 271.1345 | 271.1347 | 271.1349 | 271.135 | 271.1352 | 271.1352 | 271.1353 | 271.1354 | 271.1354 | 271.1354 | 271.1355 | 271.1355 | 271.1355 | 271.1355 | 271.1355 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356 | 271.1356
34 mAs | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
34 mAs | y-axis | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1003 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1004 | 34.1005 | 34.1005 | 34.1005 | 34.1006 | 34.1006 | 34.1007 | 34.1008 | 34.1009 | 34.1011 | 34.1013 | 34.1016 | 34.1019 | 34.1023 | 34.1028 | 34.1035 | 34.1043 | 34.1054 | 34.1068 | 34.1085 | 34.1107 | 34.1135 | 34.117 | 34.1215 | 34.1272 | 34.1344 | 34.1436 | 34.1553 | 34.1701 | 34.1889 | 34.2128 | 34.2431 | 34.2816 | 34.3304 | 34.3924 | 34.471 | 34.5708 | 34.6973 | 34.8577 | 35.0611 | 35.3188 | 35.6453 | 36.0584 | 36.5809 | 37.2409 | 38.0735 | 39.1221 | 40.44 | 42.0917 | 44.1551 | 46.7219 | 49.8984 | 53.804 | 58.5683 | 64.3243 | 71.1981 | 79.2933 | 88.6727 | 99.3363 | 111.2028 | 124.0964 | 137.748 | 151.8116 | 165.8967 | 179.6102 | 192.5997 | 204.5866 | 215.385 | 224.9036 | 233.1347 | 240.1352 | 246.0055 | 250.87 | 254.8615 | 258.1103 | 260.7372 | 262.8501 | 264.5421 | 265.8925 | 266.9673 | 267.8209 | 268.4976 | 269.0334 | 269.4571 | 269.7919 | 270.0562 | 270.2649 | 270.4294 | 270.5592 | 270.6616 | 270.7422 | 270.8058 | 270.8559 | 270.8954 | 270.9265 | 270.9509 | 270.9702 | 270.9854 | 270.9974 | 271.0069 | 271.0143 | 271.0201 | 271.0247 | 271.0284 | 271.0312 | 271.0335 | 271.0353 | 271.0367 | 271.0378 | 271.0386 | 271.0393 | 271.0398 | 271.0403 | 271.0406 | 271.0409 | 271.0411 | 271.0412 | 271.0414 | 271.0415 | 271.0415 | 271.0416 | 271.0417 | 271.0417 | 271.0417 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418 | 271.0418
FOV 200 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323
FOV 200 | y-axis | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8818 | 32.8819 | 32.8819 | 32.8819 | 32.8819 | 32.8819 | 32.8819 | 32.8819 | 32.8819 | 32.8819 | 32.8819 | 32.882 | 32.882 | 32.882 | 32.8821 | 32.8821 | 32.8822 | 32.8823 | 32.8824 | 32.8825 | 32.8826 | 32.8828 | 32.883 | 32.8833 | 32.8836 | 32.8839 | 32.8844 | 32.8849 | 32.8856 | 32.8864 | 32.8874 | 32.8886 | 32.89 | 32.8918 | 32.8939 | 32.8965 | 32.8996 | 32.9034 | 32.908 | 32.9136 | 32.9204 | 32.9286 | 32.9386 | 32.9507 | 32.9654 | 32.9832 | 33.0048 | 33.0311 | 33.0629 | 33.1015 | 33.1484 | 33.2052 | 33.2741 | 33.3577 | 33.459 | 33.5819 | 33.7308 | 33.9112 | 34.1297 | 34.3944 | 34.7148 | 35.1023 | 35.5709 | 36.1369 | 36.8201 | 37.6436 | 38.6351 | 39.8268 | 41.2562 | 42.9667 | 45.0077 | 47.435 | 50.3099 | 53.6988 | 57.671 | 62.2965 | 67.6413 | 73.763 | 80.7034 | 88.4822 | 97.0891 | 106.4774 | 116.5603 | 127.2104 | 138.2631 | 149.5264 | 160.7925 | 171.8539 | 182.5177 | 192.6185 | 202.0277 | 210.6574 | 218.4597 | 225.4236 | 231.5678 | 236.9337 | 241.5785 | 245.5682 | 248.9725 | 251.8609 | 254.2999 | 256.3511 | 258.0702 | 259.5068 | 260.7046 | 261.7013 | 262.5292 | 263.2159 | 263.785 | 264.256 | 264.6457 | 264.9677 | 265.2338 | 265.4536 | 265.635 | 265.7847 | 265.9082 | 266.0101 | 266.0941 | 266.1634 | 266.2205 | 266.2676 | 266.3064 | 266.3385 | 266.3648 | 266.3866 | 266.4045 | 266.4193 | 266.4315 | 266.4415 | 266.4498 | 266.4566 | 266.4622 | 266.4668 | 266.4706 | 266.4738 | 266.4764 | 266.4785 | 266.4803 | 266.4817 | 266.4829 | 266.4839 | 266.4847 | 266.4854 | 266.4859 | 266.4864 | 266.4868 | 266.4871 | 266.4873 | 266.4875 | 266.4877 | 266.4878 | 266.488 | 266.4881 | 266.4881 | 266.4882 | 266.4883 | 266.4883 | 266.4883 | 266.4884 | 266.4884 | 266.4884 | 266.4884 | 266.4884 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885 | 266.4885
FOV 320 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202
FOV 320 | y-axis | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6586 | 32.6587 | 32.6587 | 32.6587 | 32.6588 | 32.6588 | 32.6589 | 32.659 | 32.6591 | 32.6593 | 32.6596 | 32.6599 | 32.6604 | 32.661 | 32.6618 | 32.6628 | 32.6643 | 32.6662 | 32.6687 | 32.6722 | 32.6767 | 32.6829 | 32.691 | 32.702 | 32.7166 | 32.7361 | 32.7622 | 32.7972 | 32.8438 | 32.9062 | 32.9895 | 33.1008 | 33.2495 | 33.448 | 33.7128 | 34.066 | 34.5365 | 35.1626 | 35.9945 | 37.0974 | 38.5557 | 40.4766 | 42.9949 | 46.2755 | 50.514 | 55.9322 | 62.7652 | 71.2363 | 81.5187 | 93.6843 | 107.6495 | 123.1351 | 139.6615 | 156.593 | 173.2291 | 188.917 | 203.1477 | 215.6095 | 226.1896 | 234.9389 | 242.018 | 247.6452 | 252.0557 | 255.4746 | 258.1022 | 260.1083 | 261.6322 | 262.7854 | 263.6555 | 264.3106 | 264.803 | 265.1727 | 265.4499 | 265.6577 | 265.8134 | 265.93 | 266.0172 | 266.0825 | 266.1314 | 266.1679 | 266.1953 | 266.2157 | 266.2311 | 266.2425 | 266.2511 | 266.2575 | 266.2623 | 266.2658 | 266.2685 | 266.2705 | 266.272 | 266.2732 | 266.274 | 266.2746 | 266.2751 | 266.2754 | 266.2757 | 266.2759 | 266.276 | 266.2762 | 266.2762 | 266.2763 | 266.2763 | 266.2764 | 266.2764 | 266.2764 | 266.2764 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765 | 266.2765
IR 2 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
IR 2 | y-axis | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8965 | 32.8966 | 32.8966 | 32.8966 | 32.8966 | 32.8966 | 32.8967 | 32.8967 | 32.8967 | 32.8968 | 32.8969 | 32.897 | 32.8971 | 32.8973 | 32.8975 | 32.8978 | 32.8981 | 32.8986 | 32.8992 | 32.8999 | 32.9008 | 32.902 | 32.9035 | 32.9055 | 32.908 | 32.9111 | 32.9151 | 32.9203 | 32.9269 | 32.9352 | 32.9459 | 32.9596 | 32.977 | 32.9992 | 33.0275 | 33.0636 | 33.1097 | 33.1685 | 33.2435 | 33.3392 | 33.4611 | 33.6165 | 33.8145 | 34.0668 | 34.3878 | 34.7963 | 35.3154 | 35.9745 | 36.8101 | 37.8678 | 39.2034 | 40.8853 | 42.9958 | 45.6324 | 48.9081 | 52.9498 | 57.8945 | 63.8818 | 71.0409 | 79.474 | 89.2345 | 100.3035 | 112.5703 | 125.8221 | 139.7488 | 153.9676 | 168.0624 | 181.6311 | 194.3302 | 205.9058 | 216.2059 | 225.1764 | 232.8439 | 239.2935 | 244.646 | 249.0383 | 252.6097 | 255.4919 | 257.8039 | 259.6495 | 261.117 | 262.2804 | 263.2003 | 263.9264 | 264.4986 | 264.9489 | 265.3031 | 265.5813 | 265.7999 | 265.9714 | 266.106 | 266.2116 | 266.2944 | 266.3593 | 266.4102 | 266.4501 | 266.4814 | 266.5059 | 266.5251 | 266.5402 | 266.552 | 266.5612 | 266.5685 | 266.5742 | 266.5786 | 266.5821 | 266.5848 | 266.587 | 266.5887 | 266.59 | 266.591 | 266.5918 | 266.5924 | 266.5929 | 266.5933 | 266.5936 | 266.5939 | 266.5941 | 266.5942 | 266.5943 | 266.5944 | 266.5945 | 266.5945 | 266.5946 | 266.5946 | 266.5946 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947 | 266.5947
IR 4 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
IR 4 | y-axis | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9623 | 32.9624 | 32.9624 | 32.9624 | 32.9624 | 32.9624 | 32.9624 | 32.9624 | 32.9624 | 32.9625 | 32.9625 | 32.9626 | 32.9626 | 32.9627 | 32.9628 | 32.9629 | 32.9631 | 32.9633 | 32.9636 | 32.964 | 32.9644 | 32.965 | 32.9658 | 32.9667 | 32.968 | 32.9696 | 32.9716 | 32.9742 | 32.9776 | 32.9819 | 32.9874 | 32.9944 | 33.0035 | 33.0151 | 33.0299 | 33.049 | 33.0734 | 33.1047 | 33.1448 | 33.1963 | 33.2621 | 33.3465 | 33.4547 | 33.5931 | 33.7704 | 33.9973 | 34.2875 | 34.6585 | 35.1324 | 35.7371 | 36.5077 | 37.4882 | 38.733 | 40.3092 | 42.2984 | 44.798 | 47.9222 | 51.8011 | 56.5772 | 62.3984 | 69.4058 | 77.7161 | 87.3988 | 98.4507 | 110.7731 | 124.158 | 138.291 | 152.7743 | 167.169 | 181.0469 | 194.0393 | 205.8728 | 216.3836 | 225.5136 | 233.2918 | 239.8094 | 245.1954 | 249.5954 | 253.1562 | 256.0161 | 258.2989 | 260.1123 | 261.5472 | 262.6791 | 263.5698 | 264.2694 | 264.8181 | 265.2479 | 265.5842 | 265.8473 | 266.0528 | 266.2135 | 266.3389 | 266.4368 | 266.5133 | 266.573 | 266.6195 | 266.6559 | 266.6842 | 266.7063 | 266.7236 | 266.737 | 266.7475 | 266.7557 | 266.7621 | 266.7671 | 266.771 | 266.774 | 266.7764 | 266.7782 | 266.7797 | 266.7808 | 266.7817 | 266.7824 | 266.7829 | 266.7833 | 266.7836 | 266.7839 | 266.7841 | 266.7842 | 266.7844 | 266.7845 | 266.7845 | 266.7846 | 266.7846 | 266.7847 | 266.7847 | 266.7847 | 266.7847 | 266.7847 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848 | 266.7848
Qr32 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
Qr32 | y-axis | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5638 | 32.5639 | 32.5639 | 32.5639 | 32.5639 | 32.564 | 32.564 | 32.5641 | 32.5642 | 32.5643 | 32.5644 | 32.5645 | 32.5647 | 32.5649 | 32.5652 | 32.5655 | 32.5659 | 32.5664 | 32.567 | 32.5678 | 32.5687 | 32.5698 | 32.5711 | 32.5728 | 32.5749 | 32.5774 | 32.5805 | 32.5843 | 32.589 | 32.5947 | 32.6017 | 32.6103 | 32.6209 | 32.6339 | 32.6498 | 32.6693 | 32.6933 | 32.7226 | 32.7587 | 32.8029 | 32.8572 | 32.9237 | 33.0053 | 33.1054 | 33.228 | 33.3784 | 33.5626 | 33.7882 | 34.0645 | 34.4027 | 34.8163 | 35.3219 | 35.9393 | 36.6924 | 37.6098 | 38.7257 | 40.0802 | 41.7205 | 43.7011 | 46.0844 | 48.9403 | 52.3452 | 56.3806 | 61.1294 | 66.6715 | 73.0767 | 80.397 | 88.6565 | 97.8421 | 107.8951 | 118.7058 | 130.1141 | 141.916 | 153.8763 | 165.7471 | 177.2877 | 188.2838 | 198.562 | 207.9984 | 216.5201 | 224.1022 | 230.7592 | 236.5363 | 241.4993 | 245.726 | 249.2989 | 252.3004 | 254.8086 | 256.8953 | 258.625 | 260.0544 | 261.2326 | 262.2019 | 262.9979 | 263.6507 | 264.1853 | 264.6229 | 264.9807 | 265.2731 | 265.5119 | 265.7069 | 265.866 | 265.9959 | 266.1018 | 266.1882 | 266.2586 | 266.3161 | 266.3629 | 266.4011 | 266.4322 | 266.4576 | 266.4782 | 266.4951 | 266.5088 | 266.52 | 266.5291 | 266.5366 | 266.5426 | 266.5476 | 266.5516 | 266.5549 | 266.5576 | 266.5597 | 266.5615 | 266.563 | 266.5641 | 266.5651 | 266.5659 | 266.5665 | 266.567 | 266.5675 | 266.5678 | 266.5681 | 266.5683 | 266.5685 | 266.5687 | 266.5688 | 266.5689 | 266.569 | 266.569 | 266.5691 | 266.5691 | 266.5692 | 266.5692 | 266.5692 | 266.5692 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693 | 266.5693
Qr44 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
Qr44 | y-axis | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3186 | 33.3186 | 33.3186 | 33.3187 | 33.3188 | 33.3189 | 33.319 | 33.3192 | 33.3195 | 33.3198 | 33.3203 | 33.321 | 33.3219 | 33.3231 | 33.3248 | 33.327 | 33.33 | 33.3341 | 33.3396 | 33.347 | 33.3572 | 33.3708 | 33.3894 | 33.4145 | 33.4484 | 33.4944 | 33.5566 | 33.6408 | 33.7547 | 33.9087 | 34.1168 | 34.3981 | 34.7779 | 35.2901 | 35.98 | 36.9076 | 38.1517 | 39.8149 | 42.0287 | 44.9583 | 48.8054 | 53.8068 | 60.2244 | 68.3224 | 78.3276 | 90.3721 | 104.4263 | 120.2404 | 137.3242 | 154.9855 | 172.4331 | 188.913 | 203.8318 | 216.8274 | 227.7734 | 236.7348 | 243.9026 | 249.5295 | 253.8824 | 257.2115 | 259.7356 | 261.6367 | 263.0615 | 264.1252 | 264.9172 | 265.5057 | 265.9422 | 266.2657 | 266.5052 | 266.6824 | 266.8134 | 266.9103 | 266.9819 | 267.0349 | 267.074 | 267.1028 | 267.1242 | 267.1399 | 267.1516 | 267.1602 | 267.1665 | 267.1712 | 267.1747 | 267.1773 | 267.1791 | 267.1805 | 267.1816 | 267.1823 | 267.1829 | 267.1833 | 267.1836 | 267.1838 | 267.184 | 267.1841 | 267.1842 | 267.1843 | 267.1843 | 267.1844 | 267.1844 | 267.1844 | 267.1844 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845 | 267.1845
TEST2_CA_QRM_LG1 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
TEST2_CA_QRM_LG1 | y-axis | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3011 | 34.3012 | 34.3012 | 34.3012 | 34.3012 | 34.3012 | 34.3012 | 34.3013 | 34.3013 | 34.3014 | 34.3014 | 34.3015 | 34.3016 | 34.3017 | 34.3019 | 34.3021 | 34.3023 | 34.3026 | 34.303 | 34.3035 | 34.304 | 34.3048 | 34.3057 | 34.3069 | 34.3083 | 34.3101 | 34.3124 | 34.3152 | 34.3187 | 34.3232 | 34.3287 | 34.3357 | 34.3444 | 34.3553 | 34.3689 | 34.3859 | 34.4073 | 34.434 | 34.4674 | 34.5092 | 34.5615 | 34.627 | 34.7088 | 34.8112 | 34.9391 | 35.0991 | 35.299 | 35.5487 | 35.8603 | 36.2492 | 36.7339 | 37.3375 | 38.0882 | 39.0203 | 40.1756 | 41.6038 | 43.3642 | 45.5261 | 48.1691 | 51.3822 | 55.2624 | 59.9101 | 65.4233 | 71.8882 | 79.3675 | 87.8864 | 97.4186 | 107.8751 | 119.0987 | 130.868 | 142.9115 | 154.9312 | 166.6315 | 177.7473 | 188.0668 | 197.4434 | 205.7987 | 213.1153 | 219.4253 | 224.7959 | 229.3159 | 233.0843 | 236.2013 | 238.7627 | 240.8563 | 242.56 | 243.9415 | 245.0585 | 245.9595 | 246.6849 | 247.268 | 247.7362 | 248.1117 | 248.4127 | 248.6538 | 248.8467 | 249.0012 | 249.1247 | 249.2235 | 249.3026 | 249.3657 | 249.4162 | 249.4566 | 249.4888 | 249.5146 | 249.5352 | 249.5517 | 249.5648 | 249.5753 | 249.5837 | 249.5904 | 249.5958 | 249.6001 | 249.6035 | 249.6062 | 249.6084 | 249.6101 | 249.6115 | 249.6127 | 249.6135 | 249.6143 | 249.6148 | 249.6153 | 249.6156 | 249.6159 | 249.6162 | 249.6163 | 249.6165 | 249.6166 | 249.6167 | 249.6168 | 249.6168 | 249.6169 | 249.6169 | 249.617 | 249.617 | 249.617 | 249.617 | 249.617 | 249.617 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171 | 249.6171
TEST2_CA_QRM_LG2 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
TEST2_CA_QRM_LG2 | y-axis | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9836 | 31.9837 | 31.9837 | 31.9837 | 31.9838 | 31.9838 | 31.9839 | 31.9839 | 31.984 | 31.9841 | 31.9842 | 31.9844 | 31.9845 | 31.9848 | 31.985 | 31.9854 | 31.9858 | 31.9862 | 31.9868 | 31.9875 | 31.9884 | 31.9895 | 31.9908 | 31.9924 | 31.9943 | 31.9967 | 31.9996 | 32.0032 | 32.0075 | 32.0127 | 32.0192 | 32.027 | 32.0365 | 32.0482 | 32.0624 | 32.0798 | 32.101 | 32.1268 | 32.1584 | 32.1968 | 32.2437 | 32.3009 | 32.3707 | 32.4557 | 32.5594 | 32.6858 | 32.8398 | 33.0274 | 33.2559 | 33.534 | 33.8724 | 34.2839 | 34.7838 | 35.3907 | 36.1265 | 37.0174 | 38.0944 | 39.3938 | 40.9576 | 42.8343 | 45.0786 | 47.7514 | 50.9189 | 54.6505 | 59.0167 | 64.0841 | 69.9108 | 76.5387 | 83.9865 | 92.2416 | 101.2533 | 110.9292 | 121.1352 | 131.7001 | 142.4264 | 153.1039 | 163.5265 | 173.5072 | 182.8909 | 191.5625 | 199.449 | 206.5181 | 212.7725 | 218.2426 | 222.9787 | 227.0435 | 230.5061 | 233.4369 | 235.9041 | 237.9716 | 239.6976 | 241.1338 | 242.3257 | 243.3127 | 244.1286 | 244.8019 | 245.3569 | 245.814 | 246.19 | 246.4991 | 246.7532 | 246.9618 | 247.1331 | 247.2737 | 247.389 | 247.4837 | 247.5613 | 247.6249 | 247.6771 | 247.7199 | 247.755 | 247.7838 | 247.8073 | 247.8267 | 247.8425 | 247.8555 | 247.8661 | 247.8749 | 247.882 | 247.8879 | 247.8927 | 247.8966 | 247.8998 | 247.9025 | 247.9046 | 247.9064 | 247.9079 | 247.9091 | 247.91 | 247.9108 | 247.9115 | 247.912 | 247.9125 | 247.9128 | 247.9131 | 247.9134 | 247.9136 | 247.9137 | 247.9139 | 247.914 | 247.9141 | 247.9141 | 247.9142 | 247.9143 | 247.9143 | 247.9143 | 247.9144 | 247.9144 | 247.9144 | 247.9144 | 247.9144 | 247.9144 | 247.9144 | 247.9144 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145 | 247.9145
TEST2_CA_QRM_LG3 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
TEST2_CA_QRM_LG3 | y-axis | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.5349 | 34.535 | 34.535 | 34.535 | 34.535 | 34.535 | 34.535 | 34.5351 | 34.5351 | 34.5352 | 34.5352 | 34.5353 | 34.5354 | 34.5355 | 34.5356 | 34.5358 | 34.536 | 34.5362 | 34.5365 | 34.5369 | 34.5373 | 34.5379 | 34.5386 | 34.5395 | 34.5405 | 34.5418 | 34.5434 | 34.5454 | 34.5479 | 34.5509 | 34.5546 | 34.5591 | 34.5647 | 34.5716 | 34.5801 | 34.5906 | 34.6035 | 34.6194 | 34.639 | 34.6632 | 34.6929 | 34.7295 | 34.7745 | 34.83 | 34.8983 | 34.9824 | 35.0859 | 35.2132 | 35.3699 | 35.5625 | 35.7994 | 36.0904 | 36.4478 | 36.8865 | 37.4245 | 38.0834 | 38.8896 | 39.8743 | 41.0749 | 42.5352 | 44.3064 | 46.4474 | 49.0248 | 52.1119 | 55.7877 | 60.1336 | 65.2287 | 71.144 | 77.9336 | 85.6257 | 94.2124 | 103.641 | 113.8084 | 124.5609 | 135.7002 | 146.9967 | 158.2073 | 169.0964 | 179.4548 | 189.1147 | 197.9577 | 205.9168 | 212.9715 | 219.1404 | 224.471 | 229.0301 | 232.8954 | 236.148 | 238.868 | 241.1307 | 243.0047 | 244.5511 | 245.8235 | 246.8679 | 247.7233 | 248.4228 | 248.994 | 249.46 | 249.8397 | 250.149 | 250.4007 | 250.6055 | 250.772 | 250.9074 | 251.0174 | 251.1068 | 251.1795 | 251.2384 | 251.2864 | 251.3253 | 251.3569 | 251.3825 | 251.4034 | 251.4203 | 251.434 | 251.4452 | 251.4542 | 251.4616 | 251.4675 | 251.4724 | 251.4763 | 251.4795 | 251.4821 | 251.4842 | 251.4859 | 251.4873 | 251.4884 | 251.4893 | 251.4901 | 251.4907 | 251.4912 | 251.4916 | 251.4919 | 251.4921 | 251.4924 | 251.4925 | 251.4927 | 251.4928 | 251.4929 | 251.493 | 251.493 | 251.4931 | 251.4931 | 251.4931 | 251.4932 | 251.4932 | 251.4932 | 251.4932 | 251.4932 | 251.4932 | 251.4932 | 251.4932 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933 | 251.4933
TEST2_CA_QRM_LG4 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
TEST2_CA_QRM_LG4 | y-axis | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4341 | 34.4342 | 34.4342 | 34.4342 | 34.4342 | 34.4342 | 34.4342 | 34.4342 | 34.4342 | 34.4342 | 34.4342 | 34.4343 | 34.4343 | 34.4343 | 34.4344 | 34.4344 | 34.4345 | 34.4346 | 34.4347 | 34.4348 | 34.4349 | 34.4351 | 34.4354 | 34.4357 | 34.436 | 34.4364 | 34.437 | 34.4376 | 34.4385 | 34.4395 | 34.4407 | 34.4422 | 34.4441 | 34.4464 | 34.4493 | 34.4528 | 34.4572 | 34.4626 | 34.4692 | 34.4773 | 34.4874 | 34.4998 | 34.5151 | 34.534 | 34.5572 | 34.5859 | 34.6212 | 34.6647 | 34.7184 | 34.7845 | 34.8659 | 34.9663 | 35.0899 | 35.242 | 35.4294 | 35.66 | 35.9436 | 36.2922 | 36.7205 | 37.2463 | 37.891 | 38.6806 | 39.6461 | 40.8246 | 42.2597 | 44.0024 | 46.1115 | 48.6537 | 51.7027 | 55.338 | 59.642 | 64.6954 | 70.5707 | 77.3247 | 84.9879 | 93.555 | 102.9757 | 113.1486 | 123.9205 | 135.0926 | 146.4332 | 157.6965 | 168.6431 | 179.06 | 188.7761 | 197.6703 | 205.6736 | 212.765 | 218.9627 | 224.315 | 228.8894 | 232.7646 | 236.0229 | 238.7452 | 241.0077 | 242.8798 | 244.4233 | 245.6921 | 246.7324 | 247.5837 | 248.2792 | 248.8466 | 249.309 | 249.6855 | 249.9919 | 250.241 | 250.4434 | 250.6079 | 250.7415 | 250.8499 | 250.938 | 251.0094 | 251.0674 | 251.1145 | 251.1527 | 251.1837 | 251.2088 | 251.2292 | 251.2457 | 251.2591 | 251.27 | 251.2788 | 251.286 | 251.2918 | 251.2965 | 251.3003 | 251.3034 | 251.3059 | 251.308 | 251.3096 | 251.311 | 251.3121 | 251.3129 | 251.3137 | 251.3142 | 251.3147 | 251.3151 | 251.3154 | 251.3157 | 251.3159 | 251.316 | 251.3162 | 251.3163 | 251.3164 | 251.3164 | 251.3165 | 251.3165 | 251.3166 | 251.3166 | 251.3166 | 251.3166 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167 | 251.3167
TEST2_CA_QRM_LG5 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
TEST2_CA_QRM_LG5 | y-axis | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9451 | 32.9452 | 32.9452 | 32.9452 | 32.9452 | 32.9452 | 32.9453 | 32.9453 | 32.9453 | 32.9454 | 32.9455 | 32.9456 | 32.9457 | 32.9458 | 32.946 | 32.9462 | 32.9465 | 32.9469 | 32.9473 | 32.9479 | 32.9486 | 32.9495 | 32.9506 | 32.952 | 32.9538 | 32.956 | 32.9588 | 32.9623 | 32.9667 | 32.9723 | 32.9793 | 32.9881 | 32.9992 | 33.0131 | 33.0306 | 33.0526 | 33.0803 | 33.1151 | 33.1588 | 33.2138 | 33.2828 | 33.3696 | 33.4787 | 33.6157 | 33.7877 | 34.0036 | 34.2744 | 34.614 | 35.0395 | 35.5722 | 36.2382 | 37.0696 | 38.1058 | 39.3942 | 40.9917 | 42.9655 | 45.3938 | 48.3654 | 51.9785 | 56.337 | 61.5449 | 67.6977 | 74.8702 | 83.1021 | 92.3825 | 102.6367 | 113.7181 | 125.4097 | 137.4372 | 149.4928 | 161.2659 | 172.474 | 182.8888 | 192.3505 | 200.7721 | 208.1321 | 214.4623 | 219.8323 | 224.335 | 228.0734 | 231.1522 | 233.6707 | 235.7196 | 237.379 | 238.7182 | 239.7956 | 240.6606 | 241.3535 | 241.9079 | 242.3509 | 242.7044 | 242.9865 | 243.2113 | 243.3904 | 243.5331 | 243.6467 | 243.7371 | 243.809 | 243.8663 | 243.9118 | 243.9481 | 243.9769 | 243.9998 | 244.018 | 244.0325 | 244.0441 | 244.0533 | 244.0606 | 244.0664 | 244.071 | 244.0746 | 244.0776 | 244.0799 | 244.0817 | 244.0832 | 244.0844 | 244.0853 | 244.086 | 244.0866 | 244.0871 | 244.0874 | 244.0877 | 244.088 | 244.0882 | 244.0883 | 244.0884 | 244.0885 | 244.0886 | 244.0887 | 244.0887 | 244.0887 | 244.0888 | 244.0888 | 244.0888 | 244.0888 | 244.0888 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889 | 244.0889
TEST2_CA_QRM_SM1 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
TEST2_CA_QRM_SM1 | y-axis | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8375 | 30.8376 | 30.8376 | 30.8376 | 30.8376 | 30.8376 | 30.8376 | 30.8376 | 30.8376 | 30.8377 | 30.8377 | 30.8377 | 30.8378 | 30.8379 | 30.8379 | 30.838 | 30.8382 | 30.8383 | 30.8385 | 30.8387 | 30.839 | 30.8394 | 30.8398 | 30.8404 | 30.8411 | 30.842 | 30.8431 | 30.8445 | 30.8461 | 30.8483 | 30.8509 | 30.8541 | 30.8582 | 30.8632 | 30.8695 | 30.8774 | 30.8871 | 30.8992 | 30.9143 | 30.933 | 30.9564 | 30.9854 | 31.0215 | 31.0665 | 31.1224 | 31.1919 | 31.2783 | 31.3858 | 31.5195 | 31.6856 | 31.892 | 32.1483 | 32.4665 | 32.8612 | 33.3506 | 33.9567 | 34.7066 | 35.633 | 36.7754 | 38.1812 | 39.9065 | 42.0172 | 44.5889 | 47.7071 | 51.466 | 55.965 | 61.3044 | 67.578 | 74.8626 | 83.2061 | 92.614 | 103.0365 | 114.3597 | 126.4034 | 138.9281 | 151.6515 | 164.2727 | 176.5007 | 188.0797 | 198.8092 | 208.5536 | 217.2431 | 224.8666 | 231.4598 | 237.0917 | 241.8517 | 245.8388 | 249.1536 | 251.8922 | 254.1431 | 255.9854 | 257.488 | 258.71 | 259.7015 | 260.5046 | 261.1539 | 261.6784 | 262.1016 | 262.4428 | 262.7177 | 262.9391 | 263.1173 | 263.2607 | 263.376 | 263.4688 | 263.5434 | 263.6034 | 263.6516 | 263.6904 | 263.7215 | 263.7466 | 263.7667 | 263.7829 | 263.7959 | 263.8063 | 263.8147 | 263.8215 | 263.8269 | 263.8312 | 263.8347 | 263.8376 | 263.8398 | 263.8416 | 263.8431 | 263.8443 | 263.8452 | 263.846 | 263.8466 | 263.8471 | 263.8475 | 263.8478 | 263.848 | 263.8482 | 263.8484 | 263.8485 | 263.8486 | 263.8487 | 263.8488 | 263.8488 | 263.8489 | 263.8489 | 263.849 | 263.849 | 263.849 | 263.849 | 263.849 | 263.849 | 263.849 | 263.849 | 263.849 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491 | 263.8491
TEST2_CA_QRM_SM2 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
TEST2_CA_QRM_SM2 | y-axis | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5197 | 30.5198 | 30.5198 | 30.5198 | 30.5198 | 30.5199 | 30.5199 | 30.52 | 30.5201 | 30.5201 | 30.5203 | 30.5204 | 30.5206 | 30.5208 | 30.5211 | 30.5214 | 30.5218 | 30.5223 | 30.5229 | 30.5237 | 30.5247 | 30.5259 | 30.5273 | 30.5292 | 30.5314 | 30.5342 | 30.5377 | 30.5421 | 30.5474 | 30.554 | 30.5622 | 30.5724 | 30.585 | 30.6007 | 30.62 | 30.644 | 30.6738 | 30.7106 | 30.7562 | 30.8127 | 30.8826 | 30.9693 | 31.0766 | 31.2094 | 31.3737 | 31.5771 | 31.8286 | 32.1395 | 32.5237 | 32.998 | 33.5831 | 34.3041 | 35.1915 | 36.2819 | 37.619 | 39.2548 | 41.2499 | 43.6747 | 46.6088 | 50.1404 | 54.3642 | 59.3774 | 65.274 | 72.1366 | 80.0253 | 88.9659 | 98.937 | 109.8605 | 121.595 | 133.9386 | 146.639 | 159.4127 | 171.9699 | 184.0396 | 195.3927 | 205.8566 | 215.3217 | 223.739 | 231.1122 | 237.4856 | 242.932 | 247.5408 | 251.4085 | 254.6317 | 257.3022 | 259.5042 | 261.3126 | 262.7929 | 264.0014 | 264.9859 | 265.7865 | 266.4365 | 266.9638 | 267.3909 | 267.7368 | 268.0166 | 268.2429 | 268.4259 | 268.5737 | 268.6932 | 268.7897 | 268.8676 | 268.9305 | 268.9813 | 269.0223 | 269.0554 | 269.0821 | 269.1037 | 269.1211 | 269.1352 | 269.1465 | 269.1557 | 269.163 | 269.169 | 269.1738 | 269.1777 | 269.1808 | 269.1834 | 269.1854 | 269.187 | 269.1884 | 269.1894 | 269.1903 | 269.191 | 269.1916 | 269.192 | 269.1924 | 269.1927 | 269.1929 | 269.1931 | 269.1933 | 269.1934 | 269.1935 | 269.1936 | 269.1937 | 269.1937 | 269.1937 | 269.1938 | 269.1938 | 269.1938 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939 | 269.1939
TEST2_CA_QRM_SM3 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
TEST2_CA_QRM_SM3 | y-axis | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3086 | 32.3087 | 32.3087 | 32.3087 | 32.3087 | 32.3087 | 32.3087 | 32.3087 | 32.3087 | 32.3087 | 32.3087 | 32.3088 | 32.3088 | 32.3088 | 32.3089 | 32.309 | 32.3091 | 32.3092 | 32.3093 | 32.3095 | 32.3097 | 32.31 | 32.3103 | 32.3107 | 32.3113 | 32.312 | 32.3128 | 32.3139 | 32.3153 | 32.317 | 32.3191 | 32.3219 | 32.3253 | 32.3296 | 32.335 | 32.3419 | 32.3505 | 32.3613 | 32.3749 | 32.3921 | 32.4137 | 32.4409 | 32.4752 | 32.5183 | 32.5725 | 32.6408 | 32.7267 | 32.8347 | 32.9706 | 33.1415 | 33.3563 | 33.6262 | 33.9651 | 34.3903 | 34.9236 | 35.5914 | 36.4268 | 37.47 | 38.7699 | 40.3856 | 42.3873 | 44.8573 | 47.8903 | 51.5919 | 56.0766 | 61.4616 | 67.8587 | 75.3622 | 84.0332 | 93.8826 | 104.8545 | 116.8142 | 129.5461 | 142.7635 | 156.1314 | 169.2995 | 181.9379 | 193.7688 | 204.5878 | 214.2718 | 222.7753 | 230.1172 | 236.3645 | 241.6148 | 245.9813 | 249.5813 | 252.5282 | 254.9264 | 256.8686 | 258.4355 | 259.6957 | 260.7066 | 261.516 | 262.1629 | 262.6794 | 263.0912 | 263.4193 | 263.6806 | 263.8885 | 264.054 | 264.1855 | 264.2901 | 264.3732 | 264.4393 | 264.4918 | 264.5335 | 264.5667 | 264.593 | 264.6139 | 264.6306 | 264.6438 | 264.6542 | 264.6626 | 264.6692 | 264.6744 | 264.6786 | 264.6819 | 264.6846 | 264.6867 | 264.6883 | 264.6896 | 264.6907 | 264.6915 | 264.6922 | 264.6927 | 264.6931 | 264.6935 | 264.6937 | 264.6939 | 264.6941 | 264.6942 | 264.6943 | 264.6944 | 264.6945 | 264.6945 | 264.6946 | 264.6946 | 264.6946 | 264.6946 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947 | 264.6947
TEST2_CA_QRM_SM4 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
TEST2_CA_QRM_SM4 | y-axis | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2175 | 29.2176 | 29.2176 | 29.2176 | 29.2176 | 29.2176 | 29.2177 | 29.2177 | 29.2177 | 29.2178 | 29.2179 | 29.2179 | 29.218 | 29.2182 | 29.2183 | 29.2185 | 29.2187 | 29.219 | 29.2194 | 29.2198 | 29.2203 | 29.221 | 29.2217 | 29.2227 | 29.2239 | 29.2254 | 29.2272 | 29.2294 | 29.2321 | 29.2355 | 29.2396 | 29.2447 | 29.2509 | 29.2586 | 29.268 | 29.2795 | 29.2937 | 29.3112 | 29.3327 | 29.359 | 29.3915 | 29.4313 | 29.4802 | 29.5403 | 29.6141 | 29.7048 | 29.8162 | 29.9529 | 30.1208 | 30.3268 | 30.5795 | 30.8894 | 31.2691 | 31.7342 | 32.3033 | 32.9991 | 33.8487 | 34.8845 | 36.1452 | 37.6761 | 39.5302 | 41.7685 | 44.4602 | 47.682 | 51.5167 | 56.0506 | 61.3693 | 67.5511 | 74.6596 | 82.7337 | 91.7772 | 101.7494 | 112.5579 | 124.056 | 136.0475 | 148.2975 | 160.55 | 172.5488 | 184.0584 | 194.8816 | 204.871 | 213.9329 | 222.0257 | 229.1525 | 235.3515 | 240.686 | 245.2342 | 249.0815 | 252.3143 | 255.0154 | 257.2618 | 259.1227 | 260.6593 | 261.9247 | 262.9644 | 263.8172 | 264.5157 | 265.0871 | 265.554 | 265.9352 | 266.2463 | 266.5 | 266.7068 | 266.8753 | 267.0126 | 267.1244 | 267.2154 | 267.2896 | 267.3499 | 267.399 | 267.439 | 267.4715 | 267.498 | 267.5196 | 267.5371 | 267.5514 | 267.563 | 267.5724 | 267.5801 | 267.5864 | 267.5914 | 267.5956 | 267.599 | 267.6017 | 267.6039 | 267.6057 | 267.6072 | 267.6084 | 267.6094 | 267.6102 | 267.6108 | 267.6114 | 267.6118 | 267.6121 | 267.6124 | 267.6126 | 267.6128 | 267.613 | 267.6131 | 267.6132 | 267.6133 | 267.6134 | 267.6134 | 267.6135 | 267.6135 | 267.6135 | 267.6135 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6136 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137 | 267.6137
TEST2_CA_QRM_SM5 | x-axis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259
TEST2_CA_QRM_SM5 | y-axis | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.678 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6781 | 29.6782 | 29.6782 | 29.6783 | 29.6783 | 29.6784 | 29.6785 | 29.6786 | 29.6787 | 29.6789 | 29.6791 | 29.6794 | 29.6797 | 29.6801 | 29.6807 | 29.6814 | 29.6823 | 29.6833 | 29.6847 | 29.6864 | 29.6886 | 29.6914 | 29.6948 | 29.6992 | 29.7047 | 29.7116 | 29.7203 | 29.7313 | 29.7451 | 29.7625 | 29.7844 | 29.812 | 29.8467 | 29.8904 | 29.9455 | 30.0148 | 30.1021 | 30.2119 | 30.35 | 30.5238 | 30.7423 | 31.0169 | 31.362 | 31.7951 | 32.3384 | 33.0191 | 33.8709 | 34.9349 | 36.2614 | 37.9107 | 39.9547 | 42.4778 | 45.577 | 49.3607 | 53.946 | 59.4532 | 65.9969 | 73.6734 | 82.5451 | 92.6225 | 103.8472 | 116.0801 | 129.099 | 142.609 | 156.266 | 169.7112 | 182.6071 | 194.6706 | 205.6944 | 215.5544 | 224.206 | 231.6704 | 238.0175 | 243.3481 | 247.7786 | 251.4291 | 254.4157 | 256.8448 | 258.811 | 260.3965 | 261.671 | 262.693 | 263.5108 | 264.1642 | 264.6856 | 265.1012 | 265.4322 | 265.6956 | 265.9052 | 266.0719 | 266.2044 | 266.3097 | 266.3934 | 266.4598 | 266.5126 | 266.5546 | 266.5879 | 266.6143 | 266.6353 | 266.652 | 266.6653 | 266.6758 | 266.6841 | 266.6908 | 266.696 | 266.7002 | 266.7035 | 266.7061 | 266.7082 | 266.7099 | 266.7112 | 266.7123 | 266.7131 | 266.7138 | 266.7143 | 266.7147 | 266.715 | 266.7153 | 266.7155 | 266.7157 | 266.7158 | 266.7159 | 266.716 | 266.716 | 266.7161 | 266.7161 | 266.7162 | 266.7162 | 266.7162 | 266.7162 | 266.7162 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163 | 266.7163

## Unused_data
C:\Users\xings\Documents\Xingshuo\Research\new data\Siemens_SOMATOM_Force\Acquisition changes\80 kV